UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

CENTRO DE ESTUDIOS DE ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Tensoexpert: Sistema para detectar instantes de sístole y diástole

Autores:

MSc. Sergio de Jesús Rodríguez Arias.

Dr Alberto Taboada Crispi

Dr. Ángel Regueiro Gómez.

Dra en Medicina María del Carmen Llanes Camacho.

Dra. En Medicina Yakelyn Luna Carvajal

FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA 2007

Santa Clara, 2 de Octubre de 2007

Indice

1.	Resumen	3

2.	Introducción	4

3.	Descripción del Trabajo	5

Datos de entrada	5

Programa Tensoexpert	6

4.	Resultados y discusión	7

Resultados	7

Discusión	9

5.	Conclusiones.	10

6.	Visibilidad de los resultados obtenidos	10

7.     Impacto social	11

A.	Listado de avales por categorías	12

B.	Referencias bibliográficas	12

Fórum Universitario de Ciencia y Técnica 2007

Título:

Tensoexpert: Sistema para detectar instantes  de sístole y diástole.

Unidad Ejecutora Principal del Resultado

Centro de Estudios de Electrónica y Tecnologías de la Información (CEETI), UCLV.

Autores

| MSc. Sergio de Jesús Rodríguez Arias. | Autor principal. |
| --- | --- |
| Dr. Alberto Taboada Crispi | Coautor. |
| Dr. Ángel Regueiro Gómez. | Coautor. |
| Dra en Medicina María del Carmen Llanes Camacho. | Coautor. |
| Dra. En medicina Yakelin Luna Carvajal. | Coautor |
| Colaboradores |  |
| Ing. René Llanes Machado. |  |
| Ing. Alexander Falcón Ruiz. |  |

## Resumen

La medida de la presión arterial mediante métodos no invasivos es parte indispensable de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en el ambiente médico.

En la actualidad existen equipos para la medición automatizada de la presión arterial y todos ellos se basan en algoritmos que deben ser validados usando la norma SP10 de la AAMI o el protocolo europeo para la validación de equipos de medición de presión arterial.

A pesar de esto aún cuando los equipos cumplan con tales estándares, no siempre se garantiza la precisión de la medida en pacientes con arritmias, la presencia de artefactos de movimiento y pacientes hipotensos, obesos o niños. Además de lo anterior, el éxito de la validación de los algoritmos de medición de los equipos depende fundamentalmente del grado de entrenamiento y experiencia en la medición que tengan los dos observadores para la determinación de la presión sistólica y diastólica en el momento de la medición, tomada como estándar dorado para la comparación con los resultados dados por el algoritmo.

En el presente trabajo se ofrece la descripción del algoritmo y software para la determinación robusta y precisa de los instantes de sístole y diástole que serán empleados como estándar dorado para su comparación con los algoritmos de medición de la presión arterial.

## Introducción

La medición de la presión sanguínea arterial es parte indispensable y rutinaria en el examen físico de pacientes, y basado en ella, se toman decisiones relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial, enfermedades cardiovasculares, renales, etc. [1], [2]. Por tanto, la precisión y fiabilidad de su medición constituyen aspectos de gran interés clínico.

En la actualidad han alcanzado gran popularidad una amplia cantidad de equipos no invasivos dedicados a la medición automatizada de la presión sanguínea arterial, basados en diferentes métodos y algoritmos de medición. Estos equipos deben pasar las pruebas establecidas para su validación clínica.

Hoy día, las normas reconocidas para este proceso de validación [3], [4] resultan ser la SP10 de la AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) [5] y el Protocolo Internacional Europeo para la Validación de los Dispositivos de Medición de la Presión Sanguínea Arterial, aprobado por el grupo de trabajo para el registro de la presión sanguínea arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial [6]. Dichas normas establecen una alta cantidad de mediciones de la presión arterial de sujetos hipotensos, normo-tensos e hipertensos de diferentes grados. Sin embargo, el alto número de mediciones no garantiza que los algoritmos respondan adecuadamente cuando están en presencia de artefactos o arritmias.

En ambas normas la validación se basa fundamentalmente, en la comparación de los resultados de la medición del equipo bajo prueba, con la medición manual realizada por dos observadores entrenados mediante el método auscultatorio. En estos casos, el éxito de la validación del equipo bajo prueba depende en parte, de la experiencia de los observadores [7] en la determinación del instante en que ocurre el primer sonido (fase II) y el último sonido de Korotkoff (fase IV ó V), lo cual precisa del entrenamiento y pruebas preliminares de los observadores antes de realizar el proceso de validación [8], [9].

Tal proceso puede resultar tedioso debido a que internacionalmente no están disponibles bases de datos de señales de presión con los valores de presión sistólica y diastólica, que puedan tomarse como estándar dorado ya sea para la validación de los equipos bajo prueba o para la comprobación de la correcta medición de la presión por parte de los observadores.

Otro método para la validación de los algoritmos de medición de los equipos de medición de presión, pudiera ser el empleo de equipos de simulación de señales de presión arterial. Sin embargo, este método, además de no estar reconocido internacionalmente para este fin, posee el inconveniente de que la concordancia mayor o menor de los resultados indicados depende, entre otros aspectos, de la calidad del modelo que emplea el simulador para generar la señal de presión [10].

Este trabajo aborda el desarrollo de un programa, que a partir de una base de datos de señales de presión previamente adquirida, permite simular el proceso de medición de la presión arterial, posibilitando que un gran número de observadores puedan determinar los instantes de sístole y diástole de cada señal. Mediante análisis estadístico, esta herramienta facilita determinar con mayor precisión, la ocurrencia de los instantes de sístole y diástoles de cada registro de señal, para ser empleados como estándar dorado, en la validación de algoritmos de equipos de medición de la presión sanguínea arterial.

## Descripción del Trabajo

Tensoexpert es un programa desarrollado para el entrenamiento de especialistas en la correcta medición de la variable Presión Sanguínea Arterial. A continuación se presentan los aspectos más importantes del sistema desarrollado. El primero consiste en la explicación del subsistema de entrada, donde se describe la forma en que fueron adquiridos los datos de entrada. El segundo aspecto es la descripción del programa Tensoexpert para la detección de los instantes de sístole y diástole. Posteriormente, se ofrecen los resultados obtenidos hasta el momento y su discusión.

### Datos de entrada

Como datos de entrada del programa Tensoexpert se han empleado los ficheros en formato binario que han sido previamente obtenidos mediante el sistema Biodat 1.0 [11].

El sistema Biodat, que se muestra en la Figura 1, permite adquirir las señales relacionadas con la presión sanguínea arterial de sujetos por métodos no invasivos, digitalizando diferentes señales como son: la presión del brazalete, los pulsos de oscilometría, la señal de sonidos de Korotkoff y la señal de la segunda derivación electrocardiográfica.

Fig. 1 Diagrama de bloques del sistema Biodat.

Un sensor de presión capta la presión del brazalete y los pulsos de oscilometría. Tales señales son preamplificadas mediante un circuito de acondicionamiento primario para luego ser entregadas a los canales C1 y C2 del circuito de acondicionamiento, encargados de adecuar sus niveles a las características de la tarjeta insertada en la computadora para la conversión analógica a digital.

El canal C3 del circuito acondicionador se emplea para amplificar los sonidos auscultados (sonidos de Korotkoff), adquiridos mediante un micrófono capacitivo, de buena respuesta de frecuencia en la zona baja del espectro (hasta 100 Hz), en correspondencia con el espectro de frecuencia de tales sonidos. El canal C4 es alimentado con la señal de electrocardiografía, tomada de la derivación II que permite una clara referencia temporal.

En la Tabla 1, se ofrecen las características de ganancia, ancho de banda y razón de rechazo de modo común (RRMC) mínima para cada uno de los canales del circuito de acondicionamiento medida a frecuencia 100 Hz.

Tabla 1 Parámetros establecidos en el circuito de acondicionamiento

| Canal | Ganancia | Ancho de Banda (Hz) | RRMC (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal 1. P. del brazalete | 100 | 0 - 100 | 130 |
| Canal 2. P. oscilometría | 600 | 0.5 - 100 | 130 |
| Canal 3. S. de Korotkoff | 200 | 0.5 - 100 | 130 |
| Canal 4. Señal ECG | 800 | 0.5 - 100 | 130 |

La adquisición de datos se realiza empleando circuitos de muestreo y retención por cada canal para garantizar muestreo simultáneo, para luego realizar la conversión análogo- digital con una razón de 500 muestras/s y resolución de 12 bits.

A través del programa de aplicación Biodat, se realiza el proceso de adquisición de las señales, para lo cual es inflado el brazalete hasta una presión máxima controlada, y luego, durante el vaciado, se activa la digitalización de las señales y su almacenamiento en disco, para ser empleadas posteriormente.

### Programa Tensoexpert

El programa Tensoexpert permite la detección de los instantes de sístole y diástole empleando el método auscultatorio a partir de señales pregrabadas mediante el sistema Biodat, facilita la determinación precisa de los instantes de interés clínico y almacena los resultados en un fichero Excel.

Una vez inicializado el programa, se despliega un Menú en el que es posible pasar a diversas opciones de trabajo: Configuración, realizar una Medición, solicitar Ayuda o Cerrar el programa

En la opción de Configuración es posible establecer el nombre de usuario, a partir del cual se creará el fichero de resultados así como el camino a emplear para leer los ficheros que serán empleados como datos de entrada.

En Medición, se realiza la tarea fundamental del programa que consiste en leer ficheros pregrabados y tomar dentro del mismo, la señal de sonidos de Korotkoff digitalizada, para reproducirla por el sistema de multimedia de la computadora, a la vez que, de forma sincronizada, se visualiza en la pantalla, el valor de la presión sanguínea arterial en un manómetro. Durante este proceso el observador experto debe detectar los instantes de sístole (tecla Ps) al escuchar el primer sonido de Korotkoff y el instante de diástole (tecla Pd) al escuchar el último sonido de Korotkoff o su amortiguamiento.

Para realizar la reproducción de los sonidos es necesario primeramente realizar una interpolación de la señal de sonido para lograr una frecuencia de muestreo típica de los sistemas de multimedia. En este caso se interpoló a una frecuencia de 8000 muestras/s considerando que para esta frecuencia se logra una razón de interpolación de valor entero.

La reproducción debe realizarse empleando un audífono con respuesta plana en el intervalo de 10 Hz a 22 kHz y aislamiento acústico, respecto al ambiente, no menor de 30 dB para garantizar la mejor reproducción de los sonidos. Mientras esto ocurre, el usuario está escuchando la señal de sonido y, en el momento en que escucha el primer sonido Korotkoff de la fase II y el último de la fase IV o su amortiguamiento, debe detectar los instantes de sístole y diástole respectivamente de la señal reproducida.

Una vez terminada la reproducción de la señal, se graban los resultados de la detección en un fichero Excel, cuyo nombre es el que el usuario configuró inicialmente. En correspondencia con los instantes detectados se determina la presión sistólica y diastólica, se visualiza en la interfaz de usuario y también se graban en el fichero Excel. Posteriormente, se pasa de nuevo al menú principal del programa, pudiendo reanudarse el proceso de medición.

El orden en que son reproducidas las señales es aleatorio con el objetivo de que el usuario que actúa como “experto” no pueda identificar de antemano cada señal lo que provocaría sesgos.

## Resultados y discusión

### Resultados

Mediante el sistema Biodat se ha podido digitalizar una base de datos de 33 señales de niños en edades de 9 a 12 años. Cada fichero de señal en formato binario contiene las señales adquiridas de cada canal correspondientes a: la presión del manómetro, los pulsos de oscilometría, la señal auscultatoria y la señal ECG de la derivación II. El fichero binario de cada señal va acompañado de otro de igual nombre, pero en formato texto, en el que se guarda información del sujeto sobre: edad, peso, talla y perímetro de la circunferencia del brazo derecho donde se coloca el brazalete.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de las señales obtenidas de un sujeto durante la medición de la presión sanguínea arterial.

Fig. 2 Muestra de señales adquiridas de un sujeto.

La Figura 3 ofrece una vista de la interfaz gráfica del programa Tensoexpert, donde se muestra el manómetro de indicación y las teclas de comandos para su operación.

Fig. 3 Interfaz de usuario del programa Tensoexpert.

La base de datos obtenida fue analizada a través del programa Tensoexpert, por tres observadores que actuaron como expertos. Cada experto analizó cuatro veces cada una de las señales: la primera como entrenamiento y las otras tres fueron incluidas en el procesamiento estadístico.

A partir de los instantes sistólico y diastólico detectados y los resultados de presión sistólica y diastólica, determinados por cada uno de los expertos, se realizó un procesamiento estadístico intra-observador e inter-observador.

En el análisis estadístico intra-observador se halló la media por observador para cada instante (sistólico y diastólico) para las 33 señales de la base de datos.

En la Tabla 2 se ofrece un segmento de los resultados obtenidos de la media y desviación estándar de los instantes de sístole y diástole de uno de los observadores.

Tabla 2 Muestra de resultados de análisis estadístico

| No señal | Media Instante Sist. (s) | Media Instante Dist. (s) | Desv. est. Sístole (s) | Desv. est. Diástole (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,2 | 15,6 | 0,141421 | 0,424264 |
|  | 9,9 | 20,9 | 0,282842 | 0,848528 |
|  | 11,8 | 22,2 | 0,707106 | 0,282842 |
|  | 13,1 | 26,3 | 0,242640 | 1,414213 |

Con los resultados del análisis estadístico intra-observador, se realizó el procesamiento estadístico inter-observador hallándose la media de la presión arterial para cada señal y su desviación estándar respecto a la media.

### Discusión

Tomando como base el sistema Biodat se pudo realizar la adquisición de una base de datos de señales relacionadas con la medición de presión arterial (presión del brazalete, pulsos de oscilometría, sonidos de Korotkoff y señal ECG de la derivación II). El número de señales disponibles es posible ampliarlo en un futuro inmediato a partir de nuevas mediciones.

Al disponer de las señales digitalizadas, es posible obtener los instantes de sístole y diástole a través del programa Tensoexpert, lográndose mayor precisión en la detección de tales indicadores a partir del uso de un mayor número de expertos que los dos propuestos por las normas actuales [5], [6]. En estos momentos se trabaja en el diseño de experimento que permita determinar el número de señales y expertos, que garanticen resultados con un intervalo de confianza apropiado.

Como resultado adicional, el programa Tensoexpert puede ser empleado como entrenador de personal médico o paramédico para la medición de la presión arterial mediante el método auscultatorio, a la vez que permite evaluar a los observadores en función de su desviación estándar respecto a los valores medios obtenidos.

La disponibilidad de la base de datos de señales permite además, emplear las mismas en otras investigaciones como: estudio de la correlación de las señales de oscilometría, sonidos de Korotkoff y electrocardiografía, la validación de algoritmos para la detección de latidos, etc.

## Conclusiones.

Como conclusiones del trabajo puede puntualizarse que el sistema Tensoexpert ofrece las siguientes facilidades que se relacionan a continuación:

- Permite obtener un patrón (estándar dorado) de instantes de sístole y diástole para evaluar algoritmos de medir presión

  - A partir de mediciones múltiples (3 c/u) de especialistas (no menos de 10) y procesamiento estadístico.

  - Garantiza evaluación con datos variados.

- Permite entrenar a personal médico y paramédico en medición de presión

  - Una vez adquirida la base de datos no se requieren pacientes reales para la validación de algoritmos lo cual representa un gran ahorra tiempo y de recursos.

  - Se garantiza reproducibilidad de situaciones y evaluación automática (uso docente, etc.)

## Visibilidad de los resultados obtenidos

- S. Rodríguez et al, “Programa para la visualización y estudio de señales relacionadas con la presión arterial”, aceptado a publicarse en Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones, Vol. 28, No. , 2007, pp. -, ISSN 0258-5944.

- S. Rodríguez et al, “Equipo para la Medición de la Tensión Arterial”, Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones, Vol. 28, No. , 2007, pp. -, ISSN 0258-5944.

- S. Rodríguez et al, “Sistema para evaluación de algoritmos de detección de los instantes de sístole y diástole”, Proc. IV Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, CLAIB 2007, septiembre 2007.

- S. Rodríguez et al, “Programa para la visualización y estudio de señales relacionadas con la presión arterial”, XIII Convención de Ingeniería Eléctrica, CIE 2007, junio 2007, ISBN 978-959-250-352-6.

- S. Rodríguez et al, “Equipo y procedimiento para la determinación de la presión sanguínea arterial”, Patente de invención 23196, Resol. 618/2007, OCPI, enero 2007.

- S. Rodríguez et al, “Sistema de Adquisición y Registro de las Señales de Presión Arterial basado en PSoC”, Memorias XIII Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura, ISPJAE, noviembre 2006.

- S. Rodríguez et al, “Sistema de Adquisición y Registro de las Señales de Presión Arterial Basado en PSoC”, TADHIV’06, octubre 2006.

- S. Rodríguez et al, “Algoritmos para medir presión arterial en señales auscultatorias”, IV Congreso Nacional de Reconocimiento de Patrones, RECPAT’2006, oct. 2006.

- S. Rodríguez et al, “Obtención de una base de datos electrónica de señales relacionadas con de presión arterial”, III Congreso Internacional de Hipertensión Arterial HTA2006, Santa Clara, 2006, ISBN 959-250-099-1.

- S. Rodríguez et al, “Algoritmos para Medir la Presión Arterial en Señales Auscultatorias”, Conferencia Internacional FIE’06, Santiago de Cuba, julio 2006, ISBN 84-00-08424-1.

- S. Rodríguez et al, “Algoritmo para Determinar los Instantes de Sístole y Diástole en la Señal Oscilométrica de Presión Sanguínea Arterial”, Simposio de Ingeniería Eléctrica SIE’2003, UCLV, 2003, ISBN 959-250-099-1.

## Impacto social

El impacto fundamental del trabajo radica en dos aspectos fundamentales que se mencionan a continuación:

- Impacto en docencia e investigaciones

  - El sistema garantiza una base material de señales a los estudiantes de Ingeniería Biomédica para el estudio del comportamiento morfológico de las señales de presión arterial Base material al alcance de todos

  - Permite un gran ahorra tiempo y recursos en el proceso de validación de algoritmos de medición de la presión arterial

- Impacto en la Salud

  - Permite el entrenamiento de personal médico y paramédico para medición manual de presión arterial puede mejorar calidad diagnóstica.

  - Permite la evaluación rigurosa de algoritmos para medir presión, que pueden superar a los métodos actuales

## Listado de avales por categorías

Avales de aplicación:

Aval del Director del Proyecto PROCDEC. Ver Anexo C.1

Aval Comisión Provincial de Hipertensión Arterial. Ver Anexo C.2

Aval  Hospital Infantil. Ver Anexo C.3

## Referencias bibliográficas

- Staessen JA, Wang JG, Thijs L. (2001) Cardiovascular risk and blood pressure reduction: a meta-analysis. Lancet. 358: 1305–1315.

- Pérez D, Cordiés L, Vázquez A, et al (2004), “Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico y Control de la Hipertensión Arterial de la Comisión Nacional de Hipertensión Arterial”, Ministerio de Salud Pública, La Habana, Cuba.

- Pickering TG, Hall JE, Appel LJ et al. (2005) Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the AHA Council on HBP. Circulation Feb 8; 111(5):697-716.

- O'Brien E, Waeber B, Parati GE. et al. (2001) Blood pressure measuring devices: recommendations of the European Society of Hypertension. BMJ 322;531-536.

- American National Standard Institute, Association for the Advancement of Medical Instrumentation, (2002) “Electronic or Automated Sphygmomanometers”, ANSI/AAMI SP10, Arlington, VA.

- O’Brien E, Pickering T, Asmar R et al. (2002) Working Group on Blood Pressure Monitoring of the European Society of Hypertension International Protocol for validation of blood pressure measuring devices in adults. Blood Pressure Monitoring 7:3-17.

- O’Rourke M, (2003) Accurate measurement of arterial pressure. Journal of Human Hypertension 11, 445–447. doi:10.1038/sj.jhh. 1001574.

- Bailey R., Bauer J, (1993) “A Review of Common Errors in the Indirect Measurement of Blood Pressure”, Arch. Intern. Med., 153, pp. 2,741–2,748.

- Perloff D, Grim C, Flack J et al. (1993) Human Blood Pressure Determination by Sphygmomanometry Circulation; 88; 2460-2470.

- Sims AJ, (2005) Oscillometric blood pressure devices and simulators: measurements of repeatability and differences between models Journal of Medical Engineering & Technology. Volume 29, Number 3 / May-June.

- Rodríguez S, (2005) BIODAT 1.0: Software para la adquisición de señales relacionadas con la presión arterial. Registro de Software del Centro de Nacional de Derecho de Autor de Cuba. Registro 2481. 25 de noviembre.