Ponencia

Método discriminante para optimizar dosis de radionuclidos en estudios de Medicina Nuclear

Autores: Dra. Marlén Pérez Díaz,Dr. Oscar Díaz Rizo,MSc. Eric Estévez Aparicio,Lic. Reinaldo Roque Díaz

Universidad Central de las Villas (CEETI)

Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías de Avanzada (C.Habana)

Hospital Universitario Celestino Hdez (Villa Clara)

Universidad Federal de Pernambuco (Brasil)

Introducción

Las técnicas de Medicina Nuclear son altamente  aplicadas en el mundo. En la actualidad existen más de 10 mil cámaras gamma prestando sus servicios en módulos de Medicina Nuclear en los que se realizan anualmente más de 22 millones de aplicaciones de radioisótopos “in vivo” [1]. De hecho existen indicios de que la población expuesta a este tipo de diagnóstico, con el empleo de las radiaciones ionizantes, se incrementa en el mundo [2], mostrándose  una prevalencia de los estudios cardiovasculares  (32%) y de huesos (27%) [3].

La gammagrafía ocupa un lugar relevante en la Medicina Nuclear. Esta técnica consiste en marcar un fármaco con un compuesto radiactivo de período de semidesintegración corto. Este marcaje puede ser realizado “in vivo” o “in vitro”, en dependencia del estudio. El fármaco marcado constituye la actividad administrada al paciente. El radiofármaco formado se cataloga como una droga radiactiva, elemento o compuesto cuyas propiedades físicas, químicas y biológicas son útiles para administrar a humanos y que está sujeto a control biológico para evitar cualquier tipo de reacción adversa. El mismo  tiene la propiedad de que una parte se acumula en uno o varios  órganos críticos, los cuales varían en dependencia del radiofármaco empleado. Posteriormente se monitorea este órgano o grupo de órganos o tejidos en un sistema electrónico especializado, que funciona sobre la base del principio de centelleografía [4], lo cual permite realizar un diagnóstico adecuado de las patologías de los pacientes [5].

La exposición de los pacientes a las radiaciones ionizantes durante un estudio de Medicina Nuclear es deliberada y no puede ser reducida indefinidamente sin perjuicio del examen para el cual ha sido realizada. Es por ello que se requiere establecer una relación de compromiso entre la calidad de la imagen que se obtiene para diagnóstico y  la protección radiológica del paciente, para prevenir  la aparición de efectos estocásticos en los mismos. Para lograr este propósito uno de los elementos a tener en cuenta es optimizar la actividad a administrar al paciente [6,7]. Esto significa que el valor administrado no debe exceder el mínimo requerido para proveer la información clínica necesaria.

La determinación del nivel óptimo de actividad a administrar para lograr una buena calidad de imagen es muy compleja, puesto que depende de muchos factores como son: el tipo de investigación, el equipamiento de que se dispone, la biocinética del radiofármaco empleado, las características físico-metabólicas del paciente y el protocolo de adquisición y procesamiento escogido. Esto implica que la aplicación de cualquier método de optimización requiere ser particularizada para el estudio en cuestión [8]. Debe señalarse, además, que la optimización de la actividad a administrar constituye tan solo un paso dentro de la optimización de un estudio médico y es sobre este aspecto que centraremos el análisis físico en la presente tesis.

Cualquier método de optimización involucra en cuanto a calidad de imagen, un conjunto de aspectos comunes, los cuales son: contraste, visibilidad de los detalles (resolución espacial) y ruido. En el mayor o menor grado de influencia de cada uno, están presentes los elementos que intervienen en la formación de la imagen. Por último, y no menos importante, se debe mencionar otro elemento externo a la formación de la imagen, pero en modo alguno ajeno al proceso de optimización de la actividad a administrar, que es el observador experto que realiza el diagnóstico a partir de la imagen obtenida. El ojo humano no puede ser considerado un sistema lineal. Es por ello que cuando la intensidad luminosa que alcanza el ojo se incrementa, la habilidad de este para apreciar  los pequeños contrastes también cambia. Estos cambios no son lineales y dependen de aspectos más complejos como la respuesta del ojo ante gradientes de bordes y variaciones en la luminiscencia. Por todo esto la existencia de una señal en presencia de ruido puede asociarse a dos tipos de errores en la evaluación realizada por el experto: los falsos positivos y los falsos negativos, tradicionalmente valorados a través del método de las Curvas de Rendimiento Diagnóstico (ROC) [9,10-20]. Es decir, un valor optimizado de actividad debe involucrar la experiencia del observador que realizará el diagnóstico a partir de la información que puede obtener de la imagen.

Desde el punto de vista de la actividad administrada, un mayor valor implica mejor contraste de imágenes y un menor nivel de ruido en estas. Esto garantiza a su vez una mayor seguridad en el diagnóstico que realiza el observador experto. Sin embargo, un mejor equipamiento o en su defecto mejores resultados en el control de calidad del equipamiento disponible, valores altos en la eficiencia del marcaje del fármaco empleado y la adopción de un protocolo adecuado de adquisición y procesamiento de las imágenes puede redundar en obtener niveles adecuados de calidad de imagen, (adecuado contraste, bajo ruido y adecuada resolución) sin que esto implique, necesariamente, elevar la actividad a administrar al paciente. Combinar adecuadamente todos estos factores es también parte indisoluble del procedimiento de optimización de la actividad a administrar.

Del otro lado del problema se encuentra el paciente, dado por el riesgo radiológico que implica el estudio que se realiza. Cuando las radiaciones ionizantes atraviesan los sistemas biológicos interactúan eléctricamente con estos transfiriéndole energía. Se producen reacciones físico-químicas entre las cuales las más relevantes son la ionización y la excitación de los átomos y las moléculas del medio. Estos procesos dependen en gran medida de la energía de la radiación incidente. La energía transferida y depositada en la célula puede actuar de forma directa o indirecta sobre el ADN produciendo la ruptura de una o ambas cadenas o provocando alteraciones en la secuencia de las bases (mutaciones). La acción indirecta se realiza por mediación de los radicales H+ y OH¯ formados durante la radiólisis del agua. Así, las radiaciones ionizantes pueden provocar en las células proliferativas un retardo en el ciclo de división celular, al bloquear selectivamente una de sus etapas. En este caso la célula muere cuando luego del retardo intenta dividirse nuevamente, es decir, pierde su capacidad proliferativa. En el caso de células especializadas la muerte celular implica una pérdida de su función específica [3].

Los efectos biológicos que aparecen como respuesta al impacto de las radiaciones ionizantes a bajas dosis son de tipo probabilísticas (estocásticos). En Medicina Nuclear, dado los valores de actividad con que se trabaja en los diferentes estudios, las dosis efectivas que se reciben se relacionan con este tipo de efectos. Los mismos son el resultado de ocasionar un daño a una célula somática o germinativa. Esto puede ser una mutación puntual o una alteración cromosómica, donde los mecanismos de reparación enzimática fracasan al tratar de reparar el daño. En este caso, se provoca que la célula pueda ser viable; pero siendo ya  una célula modificada, que puede inducir cáncer o trastornos hereditarios. Estos efectos estocásticos se caracterizan por no tener un umbral de dosis para su aparición y su probabilidad de aparición es directamente proporcional a la dosis de radiación, aunque la gravedad del mismo no se le asocie a esta, sino a la ubicación anatómica y a la agresividad de las lesiones. En la medida en que se reduce la actividad administrada al paciente para el estudio, en esa misma medida se reduce la probabilidad de aparición de efectos estocásticos. Aún hoy se discute si esta relación es lineal o no [7]. Lo que sí queda claro, es la necesidad de realizar estudios de optimización de la actividad a administrar, que permitan la disminución de la probabilidad de aparición de estos efectos, hasta el punto en que la calidad de la imagen no se degrade como resultado de este procedimiento, afectando el diagnóstico.

Existen muy pocos estudios de optimización realizados internacionalmente que aborden los aspectos anteriores, lo cual hace que se  afirme que, en la actualidad, existe una relativa falta de conocimiento con respecto a los niveles de actividad más correctos a administrar en cada estudio y en cada lugar en dependencia de sus condiciones técnicas concretas [8].

En nuestro país, en particular, aún no existe una Norma Nacional de Medicina Nuclear que regule y recomiende la actividad del radiofármaco que se administra a pacientes sometidos a estudios radioisotópicos. Tampoco existían trabajos científicos nacionales publicados sobre el tema que recogieran los resultados de estudios de optimización y que sirvieran de fuente y base científica para lograr este propósito. Por tanto, los valores de actividad que se utilizan son tomados de Normas Nacionales de otros países [8,21,23-25], de la literatura médica internacional [26-46], de Normas de organismos internacionales [5,22] y de un protocolo desarrollado por el Instituto de Oncología y Radiobiología (INOR)  en la década del 80 [47], basado en la experiencia del mismo [48] y acorde al equipamiento disponible en esa etapa.

La Colección Seguridad No 115 del Organismo Internacional de Energía Atómica [5], ofrece niveles de referencia para la actividad a administrar a los pacientes en los diferentes estudios radioisotópicos realizados en Medicina Nuclear. A partir de estos valores recomendados, cada país debe elaborar sus propias Normas con los valores más adecuados, establecidos sobre la base de cálculos de optimización, que contemplen tanto las tecnologías propias, como los fármacos utilizados. Internacionalmente se reportan algunos valores optimizados  para estudios específicos, donde prima la idea de reducir los costos y las dosis, pero en general estos trabajos resultan escasos [8].

La gama de estudios radioisotópicos que se realizan  en Medicina Nuclear es muy amplia como amplia es la gama de radiofármacos que se utilizan. En este trabajo se han seleccionado algunos de los estudios que con más frecuencia se realizan en los módulos cubanos y en los que se administran los valores de actividad más altos a los pacientes, como es el caso de la gammagrafía ósea, la ventriculografía nuclear en reposo y los estudios de SPECT cerebral, y en otros casos, como en los estudios renales morfo-funcionales,  por conocerse que aportan las mayores dosis absorbidas en órganos críticos.

Se incluye en la presente investigación la propuesta de un método de optimización de la actividad a administrar a pacientes adultos en estudios de Medicina Nuclear, tanto estáticos y dinámicos como de SPECT, basado en técnicas de clustering y análisis discriminante; las cuales son de fácil y rápida implementación a partir de mediciones físico - médicas comunes realizadas en cada uno de los estudios.

Las instituciones de la salud donde se realizaron los experimentos incluidos en la presente tesis fueron: La Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), donde se realizó la validación del método de optimización, el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Ciudad de la Habana, donde se realizó la parte de este trabajo relacionada con la optimización de la actividad en los estudios de ventriculografía nuclear en reposo y el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Santa Clara, donde se realizaron los estudios óseos, renales y de SPECT cerebral así como estudios de SPECT a un  Maniquí de Inserto Cardíaco

El objeto de estudio de la presente investigación es la actividad a administrar en estudios de Medicina Nuclear.

La hipótesis de este trabajo es que desde el punto de vista de la protección radiológica del paciente existe un valor óptimo de actividad a administrar en cada tipo de estudio, que está determinado por la actividad mínima de los radiofármacos para la cual la calidad de la imagen sigue siendo  considerada como buena. Este valor de actividad debe poder ser obtenido a partir de comparar, para valores diferentes de actividad administrada, los resultados de las variables cuantitativas típicas para cada estudio que, seleccionadas mediante análisis discriminante, caractericen mejor la calidad de la imagen.

El problema científico a resolver en el presente trabajo es el establecimiento de un método general para la optimización de la actividad a administrar a pacientes sometidos a estudios de Medicina Nuclear con cámaras gamma;  manteniendo una buena calidad de la imagen, a fin de contribuir a la disminución de la probabilidad de aparición de efectos estocásticos en estos pacientes.

Este trabajo contiene como novedad científica, el hecho de  aportar un método general rápido y fácil de aplicar para lograr la optimización de la actividad a administrar al paciente, aplicable a estudios estáticos, dinámicos y de SPECT y el hecho de constituir uno de los primeros pasos dados en Cuba con el fin de obtener una base científica para la elaboración de una Norma Cubana de Medicina Nuclear para condiciones concretas de equipamiento y fármacos, disponibles en el país.

El objetivo general del trabajo es: Desarrollar un método de optimización para la actividad a administrar a pacientes en estudios de Medicina Nuclear, aplicándolo en la obtención de valores optimizados para los estudios más comunes y que mayores dosis aportan, dentro de los que se desarrollan en Cuba.

Los objetivos específicos son:

- Diseñar un método general de optimización de la actividad a administrar en estudios estáticos, dinámicos y de SPECT en Medicina Nuclear a partir de técnicas estadísticas reconocidas.

- Comprobar la aplicabilidad del método a través de su aplicación en maniquíes para estudios planares y de SPECT.

- Validar el método por comparación de los resultados con respecto a un método de validación internacionalmente aceptado (el análisis de Curvas de Rendimiento Diagnóstico - ROC).

- Aplicar el método de optimización de la actividad a administrar propuesto en varios estudios estáticos, dinámicos y de SPECT realizados con pacientes en Medicina Nuclear para recomendar valores optimizados de actividad a utilizar en los estudios radioisotópicos citados, que puedan servir como base científica para la elaboración de una Norma Cubana de Medicina Nuclear.

- Mejorar la Protección radiológica del paciente en estudios de Medicina Nuclear con cámara gamma.

Las tareas desarrolladas fueron:

- Adecuación de las técnicas estadísticas de clustering y análisis discriminante al desarrollo de un método de optimización de la actividad a administrar en estudios de Medicina Nuclear.

- Validación del método por comparación con análisis ROC.

- Determinación de la actividad óptima del 99mTc que marca las células rojas de la sangre previamente estimuladas con Pirofosfato cubano, desde el punto de vista de la calidad de la imagen y de la protección radiológica del paciente, para administrar en el estudio de ventriculografía nuclear en reposo.

- Determinación de la actividad óptima del radiofármaco MDP cubano - 99mTc que marca el tejido óseo, desde el punto de vista de la calidad de la imagen y de la protección radiológica del paciente para administrar en estudios de  gammagrafía ósea convencional.

- Determinación de la actividad óptima del radiofármaco MDP cubano - 99m Tc que marca el tejido óseo, desde el punto de vista de la calidad de la imagen y de la protección radiológica del paciente para administrar en estudios de  gammagrafía ósea de extremidades.

- Determinación de la actividad óptima del  MAG 3 - 99mTc  cubano que se utiliza en el estudio de la función renal, desde el punto de vista de la calidad de la imagen, la precisión lograda en la determinación de parámetros relevantes a partir de la curva de Actividad contra Tiempo  y de la protección radiológica del paciente, para administrar en renogramas nucleares.

- Determinación de la actividad óptima del   DMSA cubano - 99mTc que marca al parénquima renal, desde el punto de vista de la calidad de la imagen y de la protección radiológica del paciente para administrar en gammagrafías renales.

- Determinación de la actividad óptima del HMPAO-99mTc utilizado para el estudio del flujo sanguíneo cerebral, desde el punto de vista de la calidad de la imagen y de la protección radiológica del paciente para administrar en estudios de SPECT cerebral.

- Estimación de la reducción del riesgo radiológico de los pacientes en estudios de Medicina Nuclear con cámara gamma al administrarle valores de actividad optimizados.

Desarrollo

Las técnicas de clustering permiten encontrar conglomerados de casos que se puedan unir de acuerdo con un grupo de variables [57]. Estas Xi variables (i=1...n), en nuestro caso, deben recoger incluso las más pequeñas variaciones en la Función de Transferencia de la Modulación  del sistema de medición (cámara gamma) [9] al variar los parámetros de entrada (actividad radionuclídica administrada, características físico-metabólicas del paciente monitoreado, protocolo de adquisición y eficiencia de marcaje del radiofármaco). Los grupos formados serían  grupos de estudios con calidad de imagen diferenciada, que podrían, incluso, no ser apreciables a simple vista para un observador experto, cuando los centroides de estos grupos, determinados por los valores medios de las variables físico-médicas medidas, se diferencian en  menos de dos desviaciones típicas, cayendo por debajo del umbral de detección del observador experto, teniendo en cuenta el modelo no lineal de comportamiento del ojo humano [11].

Las Xi variables, que proponemos introducir en la adecuación del método estadístico al problema físico que nos compete (relación de cada variable con la calidad de imagen, definida en términos de parámetros físicos) son las siguiente: Peso corporal y dimensiones del paciente [56,58], edad y sexo del paciente [58-60], eficiencia de marcaje del fármaco con el compuesto radiactivo [60-64], índices de contraste en las imágenes (flujo de fotones gamma desde tantos órganos como la biodistribución del radiofármaco indique, en lo adelante farmacocinética del radiocompuesto utilizado) [65], protocolo de adquisición (número de conteos a adquirir, tamaño de la matriz digital de adquisición y tiempo de adquisición de las imágenes) [66], otras variables que, para cada estudio en particular, puedan afectar el contraste imagen o el ruido aleatorio presente en las mismas [56,59,66]. Para todas las variables anteriores se demuestra en las fuentes citadas, mediante modelos físico-matemáticos, que determinan los niveles de contraste y ruido aleatorio presentes en las imágenes de Medicina Nuclear.

Para implementar la técnica de clustering se parte de una matriz inicial de datos, la cual es obtenida de observar el comportamiento de las Xi variables medidas durante un estudio médico de Nc casos. Se construye una matriz de distancias  D. La distancia entre dos casos, representada por los respectivos valores de las Xi variables, puede ser calculada mediante la Distancia Euclideana.

Se escoge un número pre-especificado de centroides de clusters (en nuestro caso dos clusters, A y B), tomando como centroides iniciales los valores medios de las variables entre los casos que presentan la mayor distancia en la matriz D.  Se calcula la distancia de cada variable medida a los centroides de ambos clusters. Cada caso es ubicado en el cluster  cuya Distancia Euclideana al centroide sea la menor, formándose dos nuevos clusters (1 y 2). Se recalculan los  centroides para los nuevos clusters formados. Puede entonces asegurarse que cada cluster posee, en nuestro caso, un nivel diferente de calidad de imagen de acuerdo con las Xi variables medidas [57].

El análisis discriminante [67,68] constituye un procedimiento más fino para analizar la calidad de imagen existente en los estudios y reducir el número de variables físico-médicas a introducir en el procedimiento de optimización de la actividad. Para lograr este objetivo se construye una función discriminante de la calidad de la imagen como combinación lineal del grupo de variables físico-médicas que verdaderamente caracterizan el fenómeno calidad de imagen:

z=λ1x1+λ2x2+...λn∗xn∗ 							 	(1)

donde X1… Xn* son las variables que pueden formar una función discriminante de la calidad de imagen a partir de las Xi variables medidas (n* ≤ i) en Nc casos incluidos en una muestra (las Xn* constituyen un subconjunto de las Xi variables medidas).

Las p  son los coeficientes de las Xn* variables seleccionadas (p=1… n*) y son calculados de las n* ecuaciones lineales formadas siguientes, siguiendo un criterio de regresión lineal:  [68].

1 11 + 2 12 + …n* 1n* = μ11 - μ21 							(2)

1 21 + 2 22 + …n* 2n* = μ12 - μ22

..................................................................................

1 n*1 + 2 n*2 + …n* n*n* = μ1n* - μ2n*

donde las kp  (k,p =1…n*) son los elementos de la matriz de covarianzas, correspondientes a cada uno de las   Xn *  variables en los grupos formados y que se calculan según:

σkp=i=1Nc(Xki−Xk)(Xpi−Xp)								(3)

donde: μij es la media de cada una de las Xn* variables en los grupos, e i toma, en este caso, los valores 1 ó 2 (valor del grupo) y (j=1...n*) [68].

El valor de z ofrece una puntuación discriminante calculada, única para cada individuo en el análisis. Los valores teóricos a partir de los cuales se determina z serían 1 ó 2 (Valor del cluster) ó 3, 4 ó 5 (cuando los grupos de calidad de imagen pueden ser a simple vista apreciados por el experto; en este caso serían los posibles valores de la calidad de imagen a valorar en Buena, Regular o Pobre). Se debe aclarar que en el caso en que se forman tres grupos con calidad de imagen diferenciada, habría que construir dos funciones discriminantes, una para discriminar entre calidad Buena y Regular y otra para discriminar entre calidad Regular y Pobre.

Según el criterio de Maholanobis [67], el centroide de cada grupo se obtiene promediando las puntuaciones z discriminantes de todos los casos dentro de cada grupo (con calidad de imagen diferenciada en nuestro problema, Grupos N y A).

La separación entre los dos grupos se representa por:

s=(zN−zA)2										(4)

donde  zN  denota la media de un grupo y zA la del otro (centroides)

La variabilidad dentro de un mismo grupo viene dada por:

V=i=1nN(ziN−zN)2+i=1nA(ziA−zA)2							(5)

donde  nN y nA son el número de casos en cada grupo de calidad de imagen diferenciada (Grupos A y N), mientras que ziN y ziA - es la puntuación z discriminante de cada caso en cada grupo.  (i A = 1…  nA   y    i N = 1…  nN).

Si la función construida tiene significación estadística, la Distancia de Mahalanobis [68] debe ser máxima entre grupos. La misma representa las distancias entre los elementos de cada grupo de acuerdo con las Xn* variables seleccionas y se calcula según:

G=ZN−ZA2i=1nN(ziN−ZN)2+i=1nA(ziA−ZA)2				 			 (6)

La distancia de Mahalanobis es máxima cuando:

∂G∂λ1=∂G∂λ2=.....=∂G∂λn=0 									 (7)

En dependencia del valor discriminante  z  (z < C ó z  C), cada caso será clasificado en uno u otro grupo de calidad de imagen diferenciada. El valor C es considerado la puntuación de corte óptima o crítica [57]. Se calcula como:

C=( zN +  zA)  / 2  									 (8)

Se valora, además, la precisión en la clasificación de los casos dentro de los grupos a través de una medida de contraste (t); o sea, se determina si el número de casos correctamente clasificados en cada grupo formado es significativo. Es decir, cuánto se aleja del 50 % de buena clasificación, como para poder extender el modelo a cualquier observación futura (caso exterior a la muestra) y predecir, por tanto, su calidad de imagen,  a partir de medir únicamente las variables físico-médicas seleccionadas como determinantes de la calidad de la imagen y calcular su puntuación discriminante z. El valor de t se calcula como:

t=P−0.50.5(1−0.5)NC 										 (9)

donde P es la proporción correctamente clasificada y NC es el tamaño de la muestra de pacientes (número  de casos incluidos en el análisis).  Algunos autores se inclinan a favor de considerar como efectivo un 75 % de buena clasificación de los casos dentro de los grupos diferenciados [67].

Para hacer la reducción en el número de variables determinantes de la calidad de imagen diferenciada entre los grupos formados desde Xi hasta Xn*, que logró formar la función se seleccionó previamente cada variable que maximizaba  a G y se le asignó un orden de prioridad a cada una, de acuerdo con su coeficiente de correlación con la función z construida.. Una vez hecho esto, se analiza la correlación existente entre todas las variables que maximizaron G según una matriz de correlación multivariada [67].

Así, para la variable seleccionada con mayor correlación con la función z, se determina la correlación que presenta ella con el resto de las variables que maximizaron a G. Se determina si la correlación es significativa siguiendo el estadístico de Fisher [68].  Así,  se eliminan todas aquellas variables cuya correlación sea significativa con la variable de mayor peso en la función discriminante z, pues esto implica que la correlación es muy alta (variables multicolineales [67]) y que, por tanto, el valor predictivo que pueden aportar ellas sobre el contraste imagen y el nivel de ruido aleatorio obtenidos en las imágenes está encerrado en la variable seleccionada con mayor peso discriminante. Este procedimiento se repite para cada variable, quedando reducido el número de variables determinantes a unas pocas, que aún pudieran estar correlacionadas linealmente, pero de una forma lo suficientemente débil como para que el valor predictivo de calidad de imagen que ellas aportan, quede bien definido; de modo que una no pueda ser completamente explicada por las otras. Solo estas son las que finalmente construyen la función z, es decir, constituyen el subconjunto de Xn* variables determinantes de la calidad de la imagen en los grupos formados y por ende, las únicas verdaderamente útiles para basar en ellas el procedimiento de optimización de la actividad radionuclídica a administrar al paciente.

Este aspecto es el que a nuestro juicio, tiene un valor alto desde el punto de vista físico, pues permite, una vez seleccionadas las variables que determinan la calidad de imagen en un estudio a partir de un conjunto amplio de variables físico-médicas medidas, analizar comparativamente cuán importante es cada una para discriminar los parámetros físicos que describen la calidad de la imagen y cómo se relaciona esto con la actividad administrada. Del mismo modo, se le aporta un peso numérico a cada una, que permite, a la hora de tomar el criterio de cuál es la actividad óptima en un estudio médico, no solo considerar un número reducido de variables, sino en qué orden y con qué criterio de relevancia hacerlo. La actividad óptima sería entonces, la mínima que aún permite buenos resultados en las Xn* variables determinantes de la calidad de la imagen en cada estudio.

La limitación del método discriminante consiste en que solo puede ser aplicado para discriminar entre un máximo de tres grupos con calidad de imagen diferenciada, al tener limitado por diseño del mismo, el número de funciones máximas posibles a construir, a dos [67,68].

Materiales y métodos

Las cámaras gamma utilizadas fueron: La cámara #1 es una cámara gamma digital de doble cabezal GE Medical System, modelo MAXXUS,  perteneciente al hospital de Santa Joana;  Estado de Pernambuco, Brasil.  La cámara gamma #2 es una cámara digital Toshiba, Japón,  monocaezal, modelo  500A, perteneciente al Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Cuba. La cámara # 3 es una cámara digital monocabezal Sopha, modelo 1000 circular DCX, Francia; perteneciente al Hospital Universitario provincial Celestino Hernández Robau, de Santa Clara. El control de calidad de todos los sistemas de medición se realizó por la norma NEMA [69] y los resultados se reportan en la tesis.

Todas las dosis de actividad, tanto las aplicadas en los estudios con maniquíes como las aplicadas en pacientes fueron medidas previo a su administración. Se utilizaron para esto  un activímetro (CAPINTEC Radioisotope Calibrator CRC-127 R, 1998, calibrado según  la norma IEC [70] por el Departamento de Energía Nuclear de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil) y un Activímetro PTW Curiementor 3, calibrado por el Centro de Isótopos de Cuba según la misma norma.

Para la validación del método de optimización propuesto para estudios planares, se utilizó un Maniquí (físico) de Jaszczak  descrito en [71]. Este contiene estructuras patológicas en varias localizaciones (6 esferas sólidas de perpex de diámetros 31.8 mm (L1), 25,4 mm (L2), 19.1 mm (L3), 15.9mm (L4), 12.7 mm (L5) y 9.5 mm (L6), que constituyen  lesiones hipocaptantes de actividad sobre un fondo radiactivo (disolución de agua con 99m Tc). Para validar el método discriminante  para estudios de SPECT se utilizó un Maniquí de Inserto Cardíaco [72] el cual simula un  miocardio. Se utilizaron tres estructuras sólidas patológicas hipocaptantes de actividad (L1, L2, L3), a situar por pares sobre la pared del miocardio (Fondo radiactivo). El maniquí fue llenado con agua destilada y  99m Tc disuelto en ella en la cavidad correspondiente al miocardio.

Para los estudios de validación del método se realizó una adquisicion de  4 imágenes planares de la vista superior del Maniquí de Jaszczak con la Cámara # 1, para valores de actividad de 1088 MBq , 962 MBq , 740 MBq  y 562 MBq y 21 estudios de SPECT con la cámara # 3, al Maniquí de Inserto Cardíaco con combinaciones de lesiones para valores de actividad de 84 MBq, 37 MBq ó 18.5 MBq. En ambos estudios los valores de actividad se seleccionaron luego de un análisis previo que mostró en cada caso que las densidades de conteos adquiridas eran similares a las obtenidas en estudios médicos planares y de SPECT con pacientes.

En los estudios planares con el Maniquí de Jaszczak se utilizó un protocolo de 10 minutos de adquisición por imagen, para una matriz de adquisición de 128 x 128 pixeles con una ventana energética centrada en  10 % alrededor del fotopico de 140 KeV. En los estudios tomográficos realizados al Maniquí de Inserto Cardíaco se adquirieron 32 vistas en 180 grados con órbita circular para una matriz de adquisición de 64 x 64 pixeles con una ventana energética centrada en  7.5 % alrededor del fotopico de 140 KeV. El tiempo por proyección fue de  30  segundos con un radio de rotación 16 cm. La reconstrucción de las imágenes fue realizada mediante retroproyección filtrada utilizando filtro Rampa y las imágenes se filtraron, además, con el filtro Butterworth (orden 4 frecuencia de corte 0.18 Nyquist). El  ancho de los cortes fue de 1 pixel. Las  imágenes de SPECT reconstruidas, fueron divididas en 41 grupos de  tres cortes transaxiales, para mostrar a expertos en imágenes tomográficas de Medicina Nuclear.

Se realizó análisis ROC [9-13,18-20] con 3 observadores expertos en cada estudio con maniquíes para cada imagen. Los observadores evaluaron regiones de interés normales y patológicas según una escala de 4 puntos: 1= ciertamente normal, 2 = probablemente normal, 3 = probablemente patológico y 4 = ciertamente patológico sobre las imágenes obtenidas. Se inquirió por las regiones normales y anormales en una forma aleatoria. Se evaluaron 12 sitios en cada imagen planar (6 normales y 6   anormales) y 54 regiones anormales y 82 normales en los 41 grupos de imágenes de SPECT. Se evaluó, además, la calidad de cada imagen mediante criterio de observador en: Bien (5) puntos, Regular (4 puntos) o pobre (3 puntos) y se implementó el análisis discriminante para ambos tipos de estudios (planares y de SPECT). En los estudios de SPECT donde los observadores fueron incapaces de discriminar estudios con diferente calidad de imagen se implementó la técnica de clustering para detectar los grupos de estudios con calidad de imagen diferenciada y examinar o corroborar el criterio subjetivo del observador. En todos los casos, los expertos desconocen la actividad administrada en cada estudio. Se midieron, además, en ambos estudios, el Número de Conteos en regiones de interés (ROIs) para calcular índices de contraste que son relaciones entre Lesión y Fondo según: C=CF−CSUCF, donde CSU son los conteos en Señal útil (lesión) y CF son los conteos en fondo, así  como relaciones Señal / Ruido según las siguientes figuras de mérito:

Para estudios planares [66]:         S/R =N/(N)1/2						(10)

donde N es el número de conteos medidos en la región de interés

Para estudios de SPECT [73]:     S/Rtom = (Nr)1/2 / R1/4					(11)

donde Nr es el número de conteos reconstruidos y R es el Número de pixeles que contienen la actividad.

Se utilizaron para el procesamiento de los datos los  Software SPSS 9.0 para implementar las técnicas de clustering y el análisis discriminante y el ROCKIT 2.0 para la implementación de los análisis ROC.

Una vez validado el método discriminante por comparación de resultados con el Análisis ROC, el método fue probado en 6 tipos de estudios médicos realizados con pacientes siguiendo los protocolos descritos en las siguientes fuentes bibliográficas: Estudios Ventriculografía Nuclear en reposo [26,28,29], Gammagrafía ósea general y de extremidades [30,32], Gammagrafía renal [66,73], Renografía nuclear [40,45] y SPECT cerebral [43,66,73]. En los 6 tipos de estudios se utiliza el Tc99m como radioisótopo marcador de los fármacos. Los fármacos empleados fueron el Pirofosfato para los estudios de ventriculografía, el Metilen Difosfonato (MDP) para la gammagrafía ósea, el Mercaptoacetyltriglycina (MAG-3) para los renogramas, el Ácido Dimercaptosuccinico (DMSA) para las gammagrafías renales y el óxido hexametil-propileamino-oxima (HMPAO) para los estudios de SPECT cerebral; todos de elaboración cubana excepto el HMPAO (inglés). Se midió la eficiencia de marcaje de cada radiofármaco  según [60-64,74-76, respectivamente]. Todas las dosis fueron aplicadas a los pacientes mediante inyección endovenosa.

Para la adquisición de los estudios con pacientes se utilizaron las cámaras gamma 2 (ventriculografía) y 3 (resto de los estudios) con colimadores de huecos paralelos de propósitos generales (resolución y sensibilidad medios), matrices de adquisición 64x64 pixeles para ventriculografía  y 128x128 pixeles para el resto de los estudios.

La muestra de pacientes escogida para aplicar el método discriminante respondió a criterios de diseño de experimentos [68]. Estuvo formada por 210 pacientes divididos en:  72 pacientes para estudio óseo general (donde se probaron 4 protocolos de adquisición con submuestras de 18 pacientes cada uno (1: tres minutos de adquisición y 3 horas de espera post inyección (p.i), 2: tres minutos de adquisición y 4 horas de espera p.i, 3: cinco minutos de adquisición y 3 horas de espera p.i y 4: 700 kConteos como criterio de parada del estudio). Se probaron para cada submuestra 3 valores de actividad: 294  6 MBq, 430  6 MBq y 598  7 MBq con 6 pacientes cada una a partir de una amplia gama de valores reportados en la literatura. Se adquirieron en cada estudio imágenes de cráneo lateral izquierdo, tórax anterior, columna cérvico dorsal, columna dorso lumbar y pelvis posterior. En el estudio de extremidades óseas se incluyeron 54 pacientes. Se probaron 3 protocolos de adquisición diferentes para submuestras de 18 pacientes (1: cinco minutos de adquisición luego de 3 horas de espera p.i, 2: cinco minutos de adquisición luego de 4 horas de espera p.i y 3: 10 minutos de adquisición luego de 3 horas de espera p.i). En cada submuestra se probaron  los 3 mismos valores de actividad que en el estudio óseo general con 6 pacientes cada una. Se adquirieron en cada estudio imágenes de fémures y manos. En el  estudio de ventriculografía nuclear en reposo se incluyeron 30 pacientes. Se escogió un único protocolo de adquisición que incluye 16 imágenes de corazón por cada ciclo cardíaco  a 3 Mconteos como criterio de parada del estudio y se probaron 5 valores de actividad: 303  6 MBq, 444  6 MBq, 617  7 MBq, 803  10 MBq y 1020  5 MBq. En el estudio de gammagrafía renal se incluyeron 36 pacientes. Se probaron 3 protocolos diferentes de adquisición con 12 pacientes cada uno (1: 700 kConteos, 2: tres minutos de adquisición, 3: cinco minutos de adquisición). Se probaron, además, en cada submuestra 2 valores de actividad: 133  3 MBq y 72  3 MBq en 6 pacientes cada uno. Se utilizó para el análisis la vista posterior de ambos riñones. Para el estudio de  renografía nuclear se estudiaron 30 pacientes. Se probaron 3 valores de actividad: 132  3 MBq, 71  2 MBq y 45  2 MBq en 10 pacientes cada uno y un único protocolo de adquisición: 60 vistas de  1 segundo y  60 vistas de 30 segundos de ambos riñones. Para los estudios de SPECT cerebral se incluyeron  30 pacientes y se probaron 3 valores de actividad: 400  6 MBq, 598  5 MBq y 800  5 MBq (en 10 pacientes cada uno). Las SPECT cerebrales se adquirieron en 360 grados (64 proyecciones por corte). La reconstrucción de las SPECT cerebrales se realizó por el método de Reptroproyección filtrada [66,73] utilizando filtro, Rampa y Butherwrorth (0.25 ciclos/pixel orden 6). Se realizó corrección de atenuación por método Chang [77]. El ancho de cada corte fue de 1 pixel.

Las variables medidas en todos los estudios fueron:  Evaluación subjetiva de Calidad de imagen, peso, sexo, talla y edad de los pacientes y Eficiencia del marcaje de los radiofármacos. En Gammagrafía ósea general y de extremidades se midieron, además, las relaciones Señal/Fondo (S/F) y  Señal / Ruido (S/R) para cada imagen. En ventriculografía se midieron los índices de contraste Corazón/ pulmón (C/P), Corazón / Fondo (C/F), Corazón /Hígado (C/H) y Corazón / Bazo (C/B) sobre la imagen de telediástole y las Variables médicas: Ciclos aceptados y rechazados, frecuencia cardíaca, tiempo de eyección y se calculó la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En Gammagrafía renal se midieron los índices de contraste Riñón/Fondo (R/F), Riñón/Hígado  (R/H), Riñón/Vejiga (R/V) y Riñón/Pool sanguíneo (R/P) y las relaciones Señal /Ruido (S/R). En Renografía nuclear se midieron las relaciones Riñón/Fondo (R/F), Corteza renal /Fondo (C/F), se generaron las curvas de Actividad contra tiempo (renogramas), se midió la actividad en riñón a los 2 minutos post inyección (A 2 min p.i) y el tiempo máximo acumulado renal en el renograma (tmax) y se calculó la Función Renal Relativa (FRR) media por paciente para 15 repeticiones de la medición, a fin de determinar si la precisión de este cálculo es o no dependiente de la variación de la actividad administrada. En las SPECT cerebral se midieron las relaciones Señal / Fondo (S/Ftom) por cortes transaxiales (sagital, coronal y transversal [66]) y las relaciones Señal / Ruido tomográficas por cortes (S/Rtom). Para la determinación de los índices de contraste y las relaciones Señal / Ruido de todos los estudios se determina el Número de Conteos en las regiones de interés indicadas en cada caso. Las variables fueron procesadas mediante el empleo del Software SPSS 9.0 para aplicar las técnicas de clustering y el análisis discriminante.

Se realizaron, además, cálculos de dosis para cada estudio a partir de diferentes valores de actividad administrada. Se  utilizó para esto el modelo de la ICRP 53 [65] y el formalismo MIRD [78]. El software MIRDOSE 3.0 fue utilizado para realizar los cálculos de dosis absorbidas en órganos afectados en cada estudio así como la estimación de la dosis efectiva media recibida por los pacientes, como mejor indicador del riesgo radiológico.

Resultados

La Figura 1 y la Tabla 2 muestran el resultado de la aplicación del método ROC en el experimento con el maniquí de Jaszczak.

Observador 1

Observador 2

Observador 3

Figura: 1 Resultados del análisis ROC para 4 valores de actividad y tres observadores en el experimento con el Maniquí de Jaszsack

Tabla 2: Área media ( D.t) bajo la curva  ROC para las cuatro imágenes adquiridas con diferente actividad del maniquí de Jaszczak

| # Imágenes | Área media ( D.t) bajo la curva ROC |
| --- | --- |
| 1 | 0.72  0.08 |
| 2 | 0.72  0.14 |
| 3 | 0.75  0.06 |
| 4 | 0.61  0.10 |

De las curvas ROC de los tres observadores puede apreciarse que la imagen 3 generó la mayor área bajo la curva, que es el mejor indicador de detectabilidad de lesiones. Esta imagen permitió además, obtener la menor tasa de falsos positivos, P(S/r), (definida como 1- Especificidad). (Especificidad = Reales negativos, P(R/r)) para cada valor de sensibilidad (Reales positivos, P(S/s)). Por otra parte, al calcularse las tasas medias de falsos negativos para cada valor de actividad, se obtienen los siguientes valores: 24 % para las  imágenes  1 y 4, 21 % para la imagen 2 y 14 % para la imagen 3. De aquí se deduce que 740 MBq fue el valor de actividad óptimo según este experimento.

En la Figura 2 se aprecia el comportamiento de las relaciones Señal/Ruido para cada una de las lesiones analizadas en las cuatro imágenes.

4

4

1

1

Figura 2: Relaciones Señal / Ruido para cada lesión en las cuatro imágenes

Puede apreciarse que la relación Señal /Ruido presenta valores alrededor de 4 o mayor para las lesiones 1 a la 4 en todas las imágenes, resultando extremadamente baja para las lesiones L5 y L6. Esto implica que para un observador no queda claro, desde el punto de vista del ruido aleatorio, si en la región de interés correspondiente a cada una de estas lesiones menores, existe una lesión o sencillamente una falsa alarma debida a fluctuaciones aleatorias del fondo radiactivo [12]. Lo anterior responde a un criterio definido en [9] según el cual para que una lesión sea detectable con un determinado sistema de medición, si nA es el número de conteos por unidad de tiempo en la región anormal y nN es  el número de conteos por unidad de tiempo en la región normal, entonces la señal útil detectada es la diferencia nA - nN y el ruido asociado con la señal será una fluctuación aleatoria de esta magnitud, suponiendo gaussianas ambas distribuciones. Así la relación S/R mínima para que la lesión sea detectable debe ser mayor 4 (valor de k en ecuación 15), lo cual implica  al menos dos desviaciones típicas respecto a la media de ambas gaussianas).

nA−nNσnA−nN≥k										(15)

El análisis discriminante, permitió la construcción de las siguientes funciones que reproducen la calidad de imagen valorada por cada observador en base solamente a 2 de las variables medidas.

728L1F−40.92L2F+582=CI	 								(12)

67.43L1F−290L2F+3417=CI 								(13)

−16.95L1F+131.83L2F−1807.38=CI 								 (14)

CI= Calidad de imagen según criterio de los expertos (valor  z discriminante).

Las funciones discriminantes muestran que las variables más fuertes que determinaron la calidad de las imagines expresada según el criterio de los observadores, fueron L1/F y L2/F con un 100 % de casos correctamente clasificados dentro de los grupos con calidad de imagen diferenciada. El resto de los índices de contraste pudieron ser extraídos de todas las funciones sin que el porcentaje de buena clasificación cambiara. Esto se debe a la multicolinealidad de las variables [67] y a la no sensible afectación de estas con el cambio de actividad, típico de experimentos con lesiones hipocaptantes sobre un fondo radiactivo [66].

Por otra parte, las dimensiones de  L1 y L2 son mayores que el criterio de detectabilidad de lesiones [66], (el Ancho a la Mitad de la Altura del perfil de actividad de una fuente puntual (FWHM) sobre 1.75 sea al menos igual al diámetro de la menor lesión posible de ser detectada con el sistema de imagen utilizado). El contraste de estas lesiones respecto al fondo fue siempre mayor del 13 %, mínimo requerido para una clara observación por el ojo humano [12]. Estas lesiones fueron siempre observadas en todas las imágenes de forma muy evidente  (Registro Medio = 4). Aunque las lesiones  L3 y L4 son también mayores que el  FWHM / 1.75 del sistema utilizado y ellas siempre fueron observadas, su contraste imagen se encontró en el límite mínimo para visualización humana y sus variaciones con el cambio de actividad fueron muy pequeñas y relativamente menores que los respectivos a L1 y L2, a la vez que las relaciones L3/F y L4/F presentaron una alta correlación (mayor que 0.5) con las variables L1/F y L2/F. También su Registro medio fue menor que el reportado para L1 y L2 (3.5), evidenciando una menor seguridad en la evaluación de los observadores respecto a L1 y L2. Las lesiones L3 y L4 presentan, además, un error mayor en la determinación de sus respectivas ROIs respecto a L1 y L2 (alrededor del 2 %).

Por su parte las lesiones  L5 y L6 son menores que la resolución del sistema utilizado (tamaño del pixel) y su contraste imagen fue siempre menor que el límite requerido para detección por un observador. En nuestro caso los valores de los índices de contraste para estas lesiones menores fueron: L5/B = 11.49 % para la imagen 1, 11.50 % para las imágenes 2, 3 y 4 y L6/B = 11.32 % para la imagen 1, 11.34 % para las imágenes 2 y 3 y 11.30 % para la imagen 4.  Estas lesiones, en general no fueron observadas por los expertos. La visibilidad de las mismas está afectada por el efecto de volumen parcial [12,66]. Esto significa que como la respuesta del ojo humano no es lineal ante la señal que recibe, a muy bajos contrastes la habilidad del ojo para detectar estos disminuye y los efectos de los bordes en las imágenes incrementan el área efectiva sobre la cual el ojo humano integra las pequeñas fluctuaciones del fondo radiactivo. Este se manifiesta en que para lesiones tan pequeñas como L5 y L6 (en el caso de nuestro experimento) la relación entre el contraste y el diámetro (d) de la lesión se comporta según C~1/d2 en vez de 1/d [12], de modo que se requeriría un contraste mucho mayor que el obtenido en este experimento, para que pudieran ser detectadas. La solución para esto sería elevar en gran medida el contraste imagen, eliminando la superposición del fondo radiactivo, lo cual se logra adquiriendo imágenes de SPECT con este maniquí, en vez de imágenes planares. La otra vía sería incrementar el contraste sobre la base de aumentar la actividad administrada. Por otra parte, el error en la determinación de las ROIs para L5 y L6 fue mayor que para el resto de las lesiones por la causa anterior (alrededor del 5 %). La explicación anterior es la razón de por qué la contribución de esas cuatro relaciones Señal / Fondo fue despreciable en el método empleado e introducidas como parte del residuo de las funciones. Esto significa que ellas no determinaron la clasificación hecha por los observadores  [67,68].

De acuerdo con las variables seleccionadas por las tres funciones para caracterizar la calidad de la imagen, el procedimiento de optimización arrojó los resultados que aparecen en la Tabla 3.

# Tabla 3: Resultados de los parámetros seleccionados por la función discriminante como las variables que determinaron la calidad de la imagen en el experimento (en %).

| # Parámetros | # 1088 MBq # (Imagen 1) | # 962 MBq # (Imagen 2) | # 740 MBq (Imagen 3) | # 562 MBq (Imagen 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1/F | # 19.1± 1.4 | # 18.8±1.5 | # 19.6±1.5 | # 18.1±1.6 |
| L2/F | # 16.2± 1.6 | # 16.2±1.5 | # 16.2±1.6 | # 16.0±1.6 |

El valor de 740 MBq fue seleccionado mediante el método discriminante como el óptimo para obtener la mejor calidad de imagen en este experimento, coincidiendo con el resultado aportado por el análisis ROC. Si la actividad se reduce hasta 562 MBq se obtiene una inferior calidad de imagen, medianamente significativa, al menos desde el punto de vista de la variable L1/F. Este procedimiento resultó mucho más rápido y sencillo para optimizar la actividad, que aplicar las complicadas pruebas de detectabilidad en el análisis ROC.

Teóricamente, el mejor contraste debió ser apreciado en la imagen 1, que fue adquirida con mayor actividad. Sin embargo, según la opinión subjetiva de los observadores, el contraste en la imagen 3 fue ligeramente mejor para detectar las lesiones. Esto es expresado en el cálculo del área bajo la curva ROC, donde las diferencias de esta magnitud respecto a las imágenes 1 y 2 no fue significativa. Lo anterior se corresponde perfectamente en el método propuesto con el criterio aportado por el índice de contraste L1/F que reproduce el criterio de los observadores y que tampoco presentó diferencias significativas con respecto a las imágenes 1 y 2. La causa experimental del hallazgo anterior radica en que para 740 MBq se lograron niveles de radiación dispersa por Efecto Compton en el interior del maniquí, menores que para 1088 MBq y 962 MBq. Por eso se lograron resultados ligeramente mejores en el contraste imagen [66]. En el caso de 564 MBq aunque la radiación dispersa es menor en este caso que para 740 MBq, se nota cómo este factor es comparativamente menos influyente sobre los resultados, que el deterioro que sufre la calidad de la imagen a causa de la disminución de actividad hasta este valor.

La Figura 3 y la Tabla 4 muestran los resultados del método ROC en el experimento con el Maniquí de Inserto Cardíaco.

Observador 1

Observador 1

Observador 2

Observador 3

Figura 3: Resultados del análisis ROC para 3 valores de actividad y tres observadores en el experimento con el Maniquí de Inserto Cardíaco.

La tasa de falsos positivos se incrementa de 0.024 para 18.5 MBq a 0.073 para 84 MBq. No existieron diferencias significativas en este sentido entre 18.5 y 37 MBq (p>0.05). En el caso de la tasa de falsos negativos, calculada para el observador 1, se obtiene que la reducción en la actividad administrada produce un incremento en esta tasa de 0.036 para 84 MBq a 0.38 para 18.5 MBq. Para este último valor 21 falsos negativos fueron reportados, contra 8 para 37 MBq y solo 2 para 84 MBq. Para el observador 2, la tasa de falsos positivos fue de 0.02 para 37 MBq y 84 MBq, la cual sufrió un incremento a 0.097 para 18.5 MBq con valores relativamente más bajos de sensibilidad. La tasa de falsos negativos calculada fue de 0.05 para 84 MBq, 0.18 para 37 MBq y 0.31 para 18.5 MBq. En el caso del observador 3, las tasas de falsos positivos se comportaron como sigue: 0.12 para 84 MBq, 0.02 para 37 MBq y 0.25 para 18.5 MBq. Las tasas de falsos negativos calculadas fueron: 0 para 84 MBq, 0.011 para 37 MBq y 0.14 para 18.5 MBq. Para este último valor 29 falsos negativos fueron reportados durante el experimento. La Tabla 4 recoge el área media bajo las curvas ROC y la desviación típica entre observadores.

Observador 3

Observador 3

Tabla 4: Área media bajo las curvas ROC obtenida en el experimento con el Maniquí de Inserto Cardíaco para los tres observadores

| # Valores de Actividad (MBq) | Área ( D.t) bajo la curva ROC |
| --- | --- |
| 84 | 0.92 0.08 |
| 37 | 0.92 0.05 |
| 18.5 | 0.79 0.07 |

Todas las lesiones se encuentran en dimensiones superiores al FWHM / 1.75 del sistema utilizado, por lo que se descarta la posible influencia de problemas asociados con la resolución espacial del sistema y los efectos de volumen parcial sobre las tasas de falsos negativos apreciadas [66]. De hecho, estas fueron bajas particularmente para 37 MBq y 84 MBq. El valor de 37 MBq es superior a 84 MBq al presentar una ligeramente menor tasa de falsos positivos, pues casi siempre el incremento en sensibilidad se hace sobre la base de disminuir la especificidad [10]. La Figura 4 muestra los valores medios del contraste imagen en porciento para cada valor de actividad (logrado para cada lesión como un valor promedio de los tres cortes).

Figura 4: Contraste imagen medio de cada lesión para cada valor de actividad

Se observan que con la actividad de 18.5 MBq se obtienen diferencias significativas en el contraste imagen logrado para las 3 lesiones respecto a 37 y 84 MBq (p<0.05 en todos los casos), entre los cuales no existieron estas diferencias. Las mayores superposiciones del fondo y la señal útil se obtuvieron para la actividad de 18.5 MBq en el orden de las dos desviaciones típicas para L2. En este caso la reducción del contraste imagen llegó a ser del 15 % para L2/F (casi en el límite de visibilidad humana). No es de extrañar que se asocien a esta lesión (L2), el  mayor número de falsos negativos detectados con 18.5 MBq. Los resultados anteriores y la aplicación del método ROC sugieren como valor de actividad óptimo en este experimento a 37 MBq.

Como la evaluación de la calidad de imagen de todas las SPECTs fue considerada buena por los tres observadores para los tres valores de actividad utilizados, fue necesario aplicar una técnica de clustering para corroborar el anterior criterio desde el punto de vista matemático. En este sentido, existen diferencias reales de calidad de imagen entre 37 y 84 MBq respecto a 18.5 MBq (pertenecen a clusters diferentes con diferencias significativas entre ellos para un 95 % de confianza) no apreciables a simple vista para observadores expertos. El primer cluster contenía todos los estudios realizados con 37 MBq y 84 MBq y el segundo contenía los estudios realizados con 18.5 MBq. Los valores de sus centroides fueron: L1/F 0.48  0.07, L2/F 0.61 0.06 y L3/F 0.78  0.07 y para el segundo cluster fueron: L1/F 0.35  0.05, L2/F 0.15  0.06 y L3/F 0.38  0.08. Basado en esto se asume que el primer cluster contiene los estudios de mayor calidad de imagen desde el punto de vista cuantitativo de las variables Señal/Fondo. La diferencia de calidad de imagen de ambos clusters fue significativamente diferente a partir de las variables medidas (p=0.021).

Siguiendo el criterio anterior se aplicó el análisis discriminante La función discriminante lineal obtenida fue:

CI=0.987FL1−0.383FL2+0.813FL3					 		(16)

donde CI es la calidad de imagen en clusters (valor z discriminante)

La Tabla 5  muestra el valor medio de las variables presentes en la función para cada uno de los grupos de actividad.

Tabla 5: Relaciones Fondo/Señal medias para cada valor de actividad administrada.

| Actividad (MBq) | Relaciones Fondo/Señal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F/L1 | F/L2 | F/L3 |
| 18.5 | 2.85 ± 0.21 | 6.57 ± 0.27 | 2.61 ± 0.18 |
| 37.0 | 2.01 ± 0.15 | 1.58 ± 0.20 | 1.26 ± 0.19 |
| 84.0 | 1.95 ± 0.14 | 1.58 ± 0.31 | 1.28 ± 0.16 |

El método aplicado logró clasificar correctamente el 100 % de los casos dentro de los clusters con calidad de imagen diferenciada. El hecho de que todos los índices  de contraste introducidos al método estén presentes en la función implica que el grado de multicolinealidad entre estas variables no es tan alto como para que una variable pueda ser completamente explicada por las otras y por ende ninguna puede ser extraída de la función. Este aspecto no solo se explica por el hecho de que las dimensiones de las lesiones son marcadamente diferentes, sino por el hecho de que se utilizaron múltiples combinaciones de estas, se adquirió un número grande de proyecciones y se consideró en el análisis también un número grande de cortes, convirtiendo cada estudio de SPECT realizado en un problema con relativas diferencias del resto pese a utilizar un solo maniquí y tres únicas lesiones hipocaptantes. Sin embargo, las relaciones S/R resultaron ser multicolineales con las S/F y, por esta causa, extraídas de la función dicriminante.

La Tabla 6 muestra los resultados de los valores medios reportados de la variable Señal / Ruido tomográfica entre todos los cortes analizados con relación a las tres lesiones bajo estudio y los tres valores de actividad probados.

Tabla 6: Relación Señal/Ruido tomográficas medias para los tres valores de actividad

| Actividad (MBq) | Relaciones Señal/Ruido |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S/R (L1) | S/R (L2) | S/R (L3) |
| 18.5 | 11.57±0.04 | 12.56±0.04 | 10.87±0.05 |
| 37.0 | 11.70±0.03 | 13.41±0.02 | 12.22±0.03 |
| 84.0 | 12.04±0.03 | 13.37±0.01 | 13.07±0.02 |

En tomografía, buena calidad de imagen implica bajo nivel de ruido y buena resolución espacial [66], ya que el elemento contraste de por sí es bueno (esencia de la tomografía). La resolución espacial en general no depende de la actividad administrada, sino de parámetros como la distancia entre el colimador y el objeto de estudio (minimizada en nuestro estudio y fijada a 16 cm para todos los estudios realizados) y el filtro utilizado en la reconstrucción (el Butherworth fue fijado para todos los estudios en nuestro experimento).

Las imágenes tuvieron bajo y similar nivel de ruido y esto pudo ser apreciado tanto en las curvas ROC obtenidas (corridas hacia el extremo superior izquierdo para los tres valores de actividad con valores de áreas cercanos a 1 [12]), como en los cálculos de las relaciones Señal/Ruido tomográficas obtenidas (sin marcadas diferencias para los tres valores de actividad).

El valor de 37 MBq fue considerado como el óptimo en los estudios realizados a partir de la aplicación del método propuesto. El mismo fue el mínimo para el cual la calidad de imagen se mantiene buena (los casos siempre pertenecen al cluster de mejor calidad de imagen) de acuerdo con las variables medidas y seleccionadas por la función discriminante. Además, para este valor, las variables  no presentan diferencias significativas con el valor de 84 MBq. Las relaciones S/R corroboran también esta selección al no existir diferencias significativas en estas para 37 y 84 MBq (p>0.05).

El valor obtenido como óptimo con el procedimiento propuesto, coincide con el valor para el cual el área bajo la curva ROC resultó mayor, la sensibilidad fue la mejor y las tasas de falsos positivos y negativos un problema menor, con lo cual queda también validada la aplicación del método discriminante para estudios de SPECT.

Resultados de las Aplicaciones del método en estudios con pacientes

En el estudio de ventriculografía en reposo el observador experto evaluó similarmente todas las imágenes con buena calidad (5 puntos). Fue necesario entonces, probar matemáticamente este juicio mediante la técnica de clustering.

Se logran formar dos clusters con calidad diferenciada (p=0,02) a partir solamente de los cuatro índices de contraste de entre todo el conjunto de variables medidas como se aprecia en la Tabla 7.

Tabla 7: Clusters de calidad diferenciada para el estudio de ventriculografía nuclear en reposo

| ##### Cluster | Centroides de los índices |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C/P | C/F | C/B | C/H |
| 1 | 2.11 ± 0.34 | 1.77 ± 0.48 | 1.97 ± 0.62 | 2.13 ± 0.43 |
| 2 | 2.49 ± 0.31 | 3.03 ± 0.57 | 1.76 ± 0.42 | 2.65 ± 0.51 |

La función discriminante de la calidad de la imagen fue significativa (p=0.003) para los clusters  formados.

CI=0.74CP+2.32CF−0.48CB−0.23CH−5.71 						 (17)

CI= Calidad de imagen (z discriminante calculado a partir del  valor del cluster )

El orden de importancia de cada índice por su coeficiente de correlación con la función discriminante es: C/F, C/H, C/P y por último C/B, corroborándose el resultado de aplicar primero la técnica de clustering. El porcentaje total de buena clasificación de los casos dentro de cada uno es del 93,33 %. Al intentar introducir en la función discriminante cualquiera del resto de las variables medidas e intentar clasificar los casos en cada cluster de calidad diferenciada siguiendo estas otras variables se obtienen porcentajes de clasificación de los casos inferiores al 75 % y, por tanto, no admisibles.

A partir del criterio de parada del estudio a 3 Mconteos se lograron obtener niveles de ruido aleatorio muy bajos y similares en todas las imágenes para todos los valores de actividad administrada. Otro aspecto que contribuyó a lo anterior, desde el punto de vista de la adquisición, estuvo dado por el tamaño de  matriz escogido. Para una cámara como la utilizada, donde el cristal circular detector tiene 40 cm de diámetro, la matriz de 64 x 64 pixeles utilizada se correspondió con un tamaño de pixel de 6.25 mm de lado. Si este tamaño de matriz hubiese sido incrementado, por ejemplo, a 128 x 128 pixeles (3 mm de tamaño de pixel), buscando mayor resolución en el estudio, esto no habría sido significativo para mejorar la calidad de imagen, ya que  la menor distancia a que puede acercarse el detector al paciente en este estudio, es imposible con la cámara utilizada obtener una resolución mejor de 10 mm (FWHM), lo que equivale a un tamaño de pixel óptimo aproximadamente de 5 mm. Es decir, que con 3 mm de tamaño de pixel se desaprovecha resolución espacial y se habría incrementado innecesariamente el ruido aleatorio.  De aquí se deduce que las condiciones de adquisición fijadas en este estudio fueron las óptimas [66].

De la Tabla 8 se aprecia que reducir la actividad más allá de los 803 MBq produce más de un 40 % de los casos queden ubicados en el cluster de calidad de imagen inferior. Para 803 MBq el 100 % de los casos clasifican en el cluster de calidad de imagen superior de acuerdo con las variables seleccionadas.

Tabla 8: Grupos de actividad con mejores resultados en la calidad de la   imagen en el estudio de ventriculografía nuclear en reposo

| Grupos de Actividad | Número de casos en Cluster 2 | Número de casos en el cluster 1 |
| --- | --- | --- |
| 616 MBq | 4 | 2 |
| 803 MBq | 6 | 0 |
| 1110 MBq | 3 | 3 |

La actividad que propició los mejores resultados de los índices de calidad para obtener una calidad de la imagen buena para las condiciones específicas en que se realizan estos estudios en Cuba es de 803 MBq (100 % de casos en el cluster de calidad superior). Reducir la actividad administrada hasta 616 MBq implica que un 40 % de los casos tengan, matemáticamente, menor calidad de imagen según el criterio seleccionado, aunque esto no es apreciable a simple vista por un experto, lo que prueba la mayor sensibilidad del método propuesto respecto a la evaluación subjetiva del observador. En este caso, se corrobora el valor de 800 MBq, aportado por las normas internacionales [5], como el más adecuado para las condiciones en que este estudio se realiza en nuestro país, no recomendándose hasta el momento una mayor disminución.

En el estudio de gammagrafía ósea general se obtuvieron las siguientes funciones discriminantes por imagen, :basado en el criterio de experto

Tórax Anterior             CI=0.868SF							(18)

Cráneo                     CI=0.832SF 								(19)

Columna Cérvico Dorsal     CI=0.811SF							 (20)

Columna Dorso Lumbar       CI=0.784SF							 (21)

Pelvis posterior           CI=0.794SF 							 (22)

CI  Calidad de imagen referida por el experto (puntuación z discriminante)

Todas las funciones resultaron significativas (p<0.05). El porcentaje de casos correctamente clasificados fue mayor del 75 % para todas las imágenes analizadas.

Existió interacción entre la calidad referida por el experto y la actividad administrada como se aprecia en la Tabla 9.

Tabla 9: Número de Casos que expresan la Relación entre la calidad referida por el experto con la actividad administrada para cada imagen

| Grupo de Actividad | Calidad Referida (Tórax anterior) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 |
| 293 MBq | 2 (8.3 %) | 13 (54.2%) | 9 (37.5%) |
| 430 MBq | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 21 (87.5%) |
| 616 MBq | 1 (4.2%) | 3 (12.5%) | 20 (83.3%) |

Para el resto de las imágenes (excepto cráneo) estos resultados se repiten, de donde se deduce que 430 MBq son suficientes para obtener una evaluación de calidad de imagen de 5 puntos en la mayoría de los casos monitoreados para las condiciones técnicas utilizadas.

Se obtuvo, además, una estrecha interacción entre el protocolo de adquisición utilizado y la actividad administrada como se aprecia en la Tabla 10.

Tabla 10: Influencia de la relación entre el protocolo de adquisición utilizado y la actividad administrada  para la relación S/F en la gammagrafía ósea general.

### Tórax Anterior

| Protocolo | Grupos de actividad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 293 MBq | 430 MBq | 616 MBq |
| 1 | 11.04 ± 3.71 | 22.37 ± 6.48 | 15.26 ± 3.68 |
| 2 | 18.94 ± 2.76 | 15.44 ± 1.73 | 21.09 ± 2.77 |
| 3 | 15.42 ± 3.11 | 20.89 ± 8.40 | 28.80 ± 0.61 |
| 4 | 10.34 ± 0.83 | 19.78 ± 2.51 | 20.62 ± 1.83 |

Con la utilización del protocolo 4 en casi todas las imágenes excepto cráneo se obtiene buena calidad de imagen para 430 MBq. Las relaciones S/R corroboraron los resultados anteriores pese a que por ser multicolineales con las relaciones S/F fueron extraídas de las funciones.

Evidentemente el protocolo 3 muestra los mejores resultados para ambas variables (S/F y S/R), no obstante estos continúan siendo muy buenos para el protocolo 4 y 430 MBq de actividad administrada. Si se utilizara en todos los casos el protocolo 3 (mayor tiempo de adquisición), dado los buenos resultados que permite en las relaciones S/F y S/R en casi todos los casos, implicaría un incremento considerable en el tiempo de estudio por paciente no factible en la actualidad en nuestros hospitales.

Resulta muy interesante destacar que en ningún caso la variable peso corporal haya resultado determinante en la calidad de la imagen, lo cual expresa que no se justifica aumentar o disminuir arbitrariamente la actividad en pacientes con pesos disímiles (para el rango estudiado) en función de aumentar la calidad de la imagen (mejorar significativamente el contraste imagen y disminuir el ruido aleatorio),  práctica por lo general habitual en nuestros hospitales, con la consecuente mayor afectación radiológica del paciente.

Los resultados para el estudio de extremidades óseas corroboraron los anteriores resultados (con la utilización de un protocolo de 10 minutos de adquisición de las imágenes; Protocolo 3), salvo que como se muestra en las funciones discriminantes siguientes, la eficiencia de marcaje formó parte de estas y, por tanto, determinó la calidad de imágenes obtenida.

CI=0.935SF1+0.239Efm									 (23)

CI   Calidad de la imagen referida por el experto (valor z discriminante)

# S/F1    Relación Señal / Fondo en las regiones de interés en manos y fondo

Efm     Eficiencia de marcaje

Esta función logró predecir correctamente la calidad referida en el 87% de los casos analizados y esto tuvo  una significación p= 0.02.

CI=−0.599Efm−0.222SF2									 (24)

CI     Calidad de la imagen referida por el experto (valor z discriminante)

Efm     Eficiencia de marcaje

S/F2    Relación Señal / Fondo en las regiones de interés en fémur y fondo

Esta función logró predecir correctamente la calidad referida en el 81.5 % de los casos analizados y su significación es de 0.023.

Debe observarse, que al ser más flexibles con el valor de eficiencia de marcaje  aceptado en este experimento (≥ 95 %), con respecto a la aceptada en el estudio óseo general (98 % o mayor), posibilita que esta variable pase a formar parte de las funciones discriminantes y determine la calidad de la imagen desde el punto de vista del ruido aleatorio presente por esta causa (menor actividad útil disponible).

Debe destacarse, además, que tanto en el estudio óseo general como en el de extremidades las condiciones de adquisición utilizadas fueron óptimas, lo cual contribuyó a lograr una adecuada relación de compromiso entre resolución y ruido aleatorio. Lo anterior se sustenta sobre la base de que en todos los casos el colimador pudo acercarse prácticamente hasta la superficie del paciente con lo cual se mejora la resolución espacial, pese a que se utilizó un colimador de propósitos generales. Por otro lado, los buenos resultados en resolución se garantizaron a partir de implementar una matriz de adquisición de 128 x 128 pixeles, con un tamaño de pixel aproximado de 3 mm. Una matriz menor habría empeorado la resolución espacial, la cual no es recomendable en este tipo de estudio, donde el reconocimiento de detalles anatómicos es decisivo [66]. Una matriz mayor, por ejemplo 256 x 256 pixeles, aportaría aproximadamente el mismo nivel de resolución que 128 x 128 pixeles, pero habría sido necesario incrementar el número de conteos a adquirir (extendiendo el tiempo de adquisición o incrementando la actividad a administrar al paciente) para mantener el mismo nivel de ruido logrado con la matriz de 128 x 128 pixeles, la cual permitió muy altas relaciones Señal / Ruido (superiores a 25) para casi todas las imágenes adquiridas, inclusive para 430 MBq.

En este trabajo se ha probado que para partes reducidas del esqueleto y considerando los factores que determinan la optimización de la actividad, puede ser utilizado en nuestros hospitales un valor de actividad más restrictivo que el recomendado por el OIEA 600 MBq [5] y que el comúnmente utilizado mundialmente de 740 MBq, para las condiciones técnicas específicas que disponemos.

En el estudio de renografía nuclear la FRR de ambos riñones se obtuvo que las desviaciones típicas se comportaron de la siguiente forma: 1.5 % para 132 MBq,  1.7 % para 71 MBq y  2.0 % para 45 MBq. Estos valores no son significativamente diferentes para un 95 % de confianza (p=0.09).

Entre todos los parámetros medidos el que presentó la correlación más fuerte con la precisión en la determinación de la FRR fue la tasa de kConteos a los 2 minutos p.i (r=0.867 para el riñón izquierdo y r=0.819 para el riñón derecho).

Todos los valores de actividad probados fueron capaces de generar las curvas de Actividad contra Tiempo con escasa variación en el ruido estadístico introducido (error inferior al 2 % en todos los casos). En los renogramas con cámara gamma el ruido estadístico en la curva de Actividad contra Tiempo es dependiente de la tasa de conteos, la cual se basa, principalmente, en la actividad acumulada en el riñón y en el fondo adyacente. De nuestros resultados se aprecia que la tasa de conteo media es dependiente de la actividad administrada mientras que la precisión en el cálculo de la FRR solo  muestra una muy débil dependencia lineal con la actividad administrada, para el rango de actividades analizado. De este modo la precisión de su determinación estuvo casi exclusivamente determinada por  la precisión en los trazados de las ROI, en mayor medida, que por la actividad administrada,, de donde se deduce que 45 MBq resultaron suficientes para generar una FRR con adecuada precisión para cada paciente muestreado.

Por otra parte el experto evaluó todas las imágenes de todos los pacientes como buena calidad (5 puntos). Sin embargo, matemáticamente se pudieron identificar dos clusters con calidad diferenciada sobre la base de los parámetros que aparecen en la Tabla 11.

Tabla 11: Centroides  de las variables en cada cluster de calidad de imagen. Casos contenidos

| ###### Variables | Centroides en Clusters |  | Clasificación de los casos en cada cluster |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| RI/F | 3.83±0.85 | 4.01±1.37 | 3, 6,12,17,18,19, 24, 25,26,28,29, 30 | 1,2,4,5,7,8,9, 10,15,16,20,21 22,23,27 |
| CI/F | 3.23±0.70 | 3.62±1.20 |  |  |
| RD/F | 2.42±0.31 | 3.39±0.56 |  |  |
| CD/F | 2.06±0.20 | 2.75±0.58 |  |  |
| A 2- RI | 15 ± 5 | 18 ± 4 |  |  |
| A 2 -RD | 16 ± 6 | 18 ± 4 |  |  |
| EM | 90± 2 | 92 ± 3 |  |  |

Según la anterior clasificación se pudo construir la siguiente función discriminante de la calidad de la imagen:

CI=−0.25EM+2.27RIF+2.47RDF−2.47CIF+1.74CDF+0.26A2RI−0.26A2RD		 (25)

donde CI es la calidad de imagen en clusters (valor z discriminante).

La función clasificó correctamente el 89 % de los casos. Al introducir el peso corporal, la edad o el sexo de los pacientes en la función discriminante, el porcentaje de buena clasificación de casos en los clusters de calidad de imagen diferenciada no mejoró. Sin embargo extraer cualquiera de las variables presentes en la función afecta el porcentaje de buena clasificación.

De los parámetros seleccionados por la función el único que mostró claras diferencias significativas entre los diferentes valores de actividad administrada y debidos a esa variación y no a posibles influencias de las patologías de los pacientes incluidos en cada grupo, fue la relación RD/F. En este caso las diferencias se localizan entre 45 y 132 MBq (p=0.035) y entre 71 y 132 MBq (p=0.019), con mejores resultados siempre en 132 MBq.

Puede apreciarse que las relaciones RD/F y CD/F fueron los más importantes parámetros que determinaron la discriminación entre los dos niveles de calidad de imagen diferenciados, obtenidos por técnica de clustering. Estas relaciones fueron muy diferentes en peso a RI/F y CI/F. La causa de este comportamiento se debe a que al decrecer la eficiencia de marcaje esto ocurre a expensas de la formación de coloide o de tecnecio libre. El primer factor  provoca un incremento de la actividad acumulada en el hígado, lo cual afecta la calidad de la imagen [62,74] al disminuir el contraste. Esto se hizo más evidente (en el presente estudio con el método discriminante aplicado)  en las relaciones de contraste que involucraron  al riñón derecho, dada la cercanía entre ambos órganos y la superposición de actividades en las ROIs trazadas.

La eficiencia de marcaje representa dentro de la función discriminante un término relacionado con el ruido estadístico presente en las mismas al determinar el número de fotones gamma útiles para formar las imágenes. Sin embargo, el valor medio de la eficiencia de marcaje fue de 92.7 %, el cual no puede ser considerado como un valor alto [61,63].

Del anterior resultado se deduce que, para reducir la actividad administrada hasta 45 MBq, es necesario garantizar desde el punto de vista de la calidad de las imágenes dinámicas, una mayor eficiencia de marcaje, que evite un deterioro del parámetro RD/F, dada la forma en que este estudio requiere sean seleccionadas las ROIs para generar el renograma [53]. Este resultado concuerda con estudios previos [53,54] en los cuales se había determinado que el fondo radiactivo en este tipo de estudios no es despreciable.

Para el estudio de gammagrafía renal la función discriminante de la calidad de la imagen construida según el anterior criterio fue:

CI=0.72RDV+0.47RIV+0.80EM+0.96RDH−1.43RIH+0.48RIP−0.45RIF−0.67RDP+0.46RDF			(26)

CI = Calidad de imagen referida por el experto (valor z discriminante)

La función logró clasificar correctamente el 91,7 % de los casos. El porcentaje de casos correctamente clasificados no mejoró cuando se introducen en la función el resto de los parámetros medidos (Edad, Peso, Sexo y Tiempo de adquisición).

La eficiencia de marcaje (EM) estuvo correlacionada con el criterio cuantitativo de calidad de imagen (Valor z en la función discriminante, r=0.43) y con los valores de  RI/H (r=0.47), y RD/H (r=0.66). Este parámetro fue significativamente menor en el grupo de pacientes inyectados con 72 MBq y sometidos al protocolo de adquisición a 700 kConteos.

Cuando la eficiencia de marcaje disminuye se incrementa  la formación de coloide y/o de tecnecio libre en forma de pertecnectato. Este hecho permite un incremento del acumulado de actividad en el hígado [56,73,76], lo cual explica que los siguientes parámetros de gran peso obtenidos con la  función sean precisamente las relaciones RI/H y RD/H.

Al analizar el comportamiento del ruido en las imágenes encontramos que las relaciones medias Señal / Ruido para cada una de las combinaciones Actividad - Protocolo de adquisición se comportan como sigue: 17.4  0.25 para 72 MBq y Protocolo 1, 17.9  0.30 para 132 MBq y Protocolo1, 15.70.18  para Protocolo 2 y 71 MBq, 19.7 0.21 para Protocolo 2 y 132 MBq, 18.8  0.18 para Protocolo 3 y 72 MBq y finalmente, 23.1  0.16 para Protocolo 3 y 132 MBq.

Se apreció, además, correlación entre la eficiencia de marcaje y la relación S/R obtenida (r= 0.598). Un ejemplo de esto es que el grupo de 700 kConteos y 72 MBq donde la mayoría de las relaciones de contraste entre órganos presentaron  buenos resultados, dada la alta estadística de conteos posible a lograr con este protocolo de adquisición, se otorgó un relativamente menor registro medio en la evaluación del experto (4.33  0.52), lo cual además de relacionarse con la visibilidad de estructuras que quedaron marcadas como el hígado, debido a la relativamente menor eficiencia de marcaje, se relacionó con una mayor presencia de ruido aleatorio en las imágenes.

A  partir de la alta correlación existente entre la EM y la relación S/R, se explica que aunque el número de conteos que se adquieren sea alto, si la EM disminuye, la actividad útil que se utiliza para disminuir el ruido aleatorio en las imágenes también lo es y, por ende, fue la eficiencia de marcaje obtenida en nuestro experimento, la variable determinante de la calidad de imagen lograda, por encima de la influencia de la actividad administrada..

Los parámetros RD/V y RI/V tuvieron el más alto peso en la función discriminante. Esto se debe al hecho de que un 18 % de la actividad administrada se excreta a través de la vejiga, supuestamente como consecuencia de la presencia de glucoheptonato en el DMSA cubano. Esta actividad puede ser apreciada en las imágenes y afecta su calidad a través de una disminución del contraste imagen.

En este sentido en nuestro experimento la propuesta de 72 MBq-700 kConteos, presentó tan buenos resultados para la mayoría de los parámetros como la combinación 5 minutos de adquisición-133 MBq sin un incremento significativo del tiempo de adquisición (el tiempo promedio fue de 6,1 seg.). Es por eso que la combinación resulta factible, siempre y cuando se garanticen valores de eficiencia de marcaje por encima del 98 %, que disminuyan significativamente la captación por el hígado de coloide marcado, haciendo disminuir con esto el contraste imagen e incrementando el ruido aleatorio en las imágenes.

Debe destacarse, que desde el punto de vista de la adquisición, la implementación de una matriz de adquisición de 128 x 128 pixeles, posibilitó, conjuntamente con la cercanía del colimador al paciente, lograr una buena resolución en los estudios, con niveles de ruido adecuados en todos los casos (Relaciones S/R superiores a 17) [66].

En los estudios de SPECT cerebral, se construyó la siguiente función discriminante, basado en la evaluación de la calidad realizada por el experto de las  imágenes procesadas.

CI=0.938EM+0.540Sc1F+0.045Sc2F+0.470Sc3F					 (27)

donde CI es la calidad de imagen referida por el observador (valor z discriminante)

La función clasificó el  80 % de los casos correctamente. Las variables seleccionadas Sc1/F, Sc2/F, Sc3/F presentaron muy pocas diferencias entre los tres grupos de actividad. Los mejores resultados en general aparecen en 800 MBq. Sin embargo, las diferencias con relación a los otros dos grupos de actividad no fueron estadísticamente significativas (p>0.05 para todas las variables seleccionadas).

Como se ha expresado anteriormente, en tomografía buena calidad de imagen implica buena resolución espacial y bajo índice de ruido, ya que por la propia esencia de la tomografía el contraste imagen generalmente es bueno. El primer factor por lo general no depende de la actividad administrada, a menos que la disminución de esta implique la necesidad de cambiar el filtro por uno menos resolutivo que afecte ese parámetro. En nuestro estudio este parámetro fue fijado ya que se utilizó en todos los casos el mismo colimador, la misma distancia paciente-detector y el mismo filtro reductor de ruido. Cabe entonces suponer que los estudios con inferior calidad de imagen apreciados por el observador experto presentaron realmente un mayor índice de ruido, tal y como el observador expresa.

La relación Señal/Ruido Tomográfica media por cortes fue determinada. La misma muestra buena correlación con los índices de contraste en la imagen  Sc1/F, Sc2/F y Sc3/F (r1=0.75, r2=0.81, r3=0.78 respectivamente). El ruido se mantuvo prácticamente constante con el aumento de la actividad para los diferentes cortes (principalmente los cortes 1 y 2 y muy ligeramente disminuida en el corte 3 para 400 MBq). En general los valores medios de la relación S/R tomográfica para cada valor de actividad fue: 14.13 ± 2.34 para 400 MBq, 14.64 ± 2.15  para 598 MBq y 14.72 ± 1.78 para 800 MBq. No existen diferencias significativas en las relaciones S/R tomográficas medias (p>0.05) para un 95 % de confianza. Los índices similares de ruido se relacionan con la constancia en las condiciones de filtrado utilizadas y la no existencia de diferencias muy marcadas en el total de conteos adquiridos en las diferentes proyecciones de los estudios para el rango de valores de actividad estudiados.

Si los valores medios de la relación S/R tomográfica entre valores de actividad no presentan diferencias significativas entre los valores probados en este experimento, pero al mismo tiempo unos pocos casos resultaron más ruidosos, y por ende fueron evaluados como de menor calidad de imagen; se requiere buscar la causa aislada de este comportamiento.

De la alta correlación de la relación S/R tomográfica con la eficiencia de marcaje para condiciones fijas de adquisición y procesamiento, se dedujo que la relación S/R tomográfica resultó más sensible a variaciones en la eficiencia de marcaje que a variaciones de la actividad a administrar. Esto fue corroborado posteriormente por la función discriminante de la calidad de imagen obtenida, a partir del peso relativo de las variables determinantes expresado por su coeficiente de correlación con la función, donde el peso de la eficiencia de marcaje (0.69) fue el doble de la siguiente variable con relevancia (SC!/F r¨=0.36). De la colinealidad entre la relación S/R tomográfica y la S/F para cada corte que expresa contraste [67], se deduce que solo una de las dos relaciones estuviera presente en la función, (la que mejor expresa la puntuación del experto).

Debe destacarse, sin embargo, que los valores obtenidos en la relación S/R se alejan de la relación óptima que es de 20 [73]; lo cual implica, que la calidad de imagen obtenida para las condiciones bajo las cuales se realizó el experimento, no puede ser considerada, en ningún caso, como óptima, para todos los valores de actividad probados, independientemente del criterio expresado por el experto. Sin embargo, al resultar los valores de la relación S/R tomográfica semejantes para los tres valores de actividad probados, cabe suponer la necesidad de optimizar la técnica de filtrado a utilizar para el sistema de adquisición empleado, en aras de mejorar la calidad de las imágenes desde este punto de vista. Esto debe resultar particularmente sensible cuando se disminuye la actividad hasta 400 MBq, puesto que bajas actividades requieren la utilización de filtros que atenúen en mayor medida el nivel de ruido en las imágenes, que para altos valores de actividad, aún y cuando el filtro a utilizar pueda resultar menos resolutivo. Sin embargo, para el experimento realizado era indispensable fijar las condiciones de filtrado, independientemente de la actividad administrada.

Por otras parte, se utilizó una matriz de 128 x 128 pixeles para mejorar la resolución espacial posible a obtener, dada la importancia de la precisión de detalles requerida en este tipo de estudio; aunque esto ciertamente también propicia niveles de ruido aleatorio mayores que utilizando una matriz de 64 x 64 pixeles, típica en estudios de SPECT. Sin embargo, fue necesario mejorar la resolución espacial desde este punto de vista, puesto que no se disponía, en este caso, de un colimador de alta resolución, como es recomendable para este tipo de estudios [66], sino de uno de propósitos generales.

En la Tabla 12 muestra los centroides de las variables para los dos grupos de calidad de imagen diferenciada formados mediante el criterio del experto.

Tabla 12: Centroides de las variables en los grupos

| Variable | Grupo de menor calidad de imagen (4 points) | Grupo de mayor calidad de imagen (5 points) |
| --- | --- | --- |
| Eficiencia de marcaje | 88 ± 3 | 92± 2 |
| Sc1/F | 16.18 ± 4.31 | 20.71 ± 7.90 |
| Sc2/F | 22.69 ± 8.06 | 24.34 ± 9.97 |
| Sc3/F | 14.97 ± 5.87 | 19.49 ± 8.56 |

El primer grupo contiene los 6 estudios evaluados con 4 puntos y el segundo los 24 evaluados de 5 puntos. La única variable que presenta diferencias significativas entre ambos grupos para un 95 % de confianza es la Eficiencia de marcaje (p=0.015). Para el resto de las variables las diferencias no son significativas entre ambos grupos p> 0.05. La eficiencia de marcaje fue la causa principal de que 6 casos fueran evaluados con Regular calidad de imagen.

El efecto del filtrado brinda un efecto de suavizamiento de las imágenes. Esto implica que los valores máximos de conteos por pixel medidos no representen un valor extremo. Del mismo modo, como las lesiones o defectos focales aquí se representan por áreas hipocaptantes de actividad en vez de áreas hipercaptantes, el número máximo de conteos por pixel no se correspondió en ningún caso con áreas de defectos, por lo que las variaciones en estos valores dependen de la actividad administrada y no del diagnóstico del paciente. Esto es contrario a lo que sucedería si se considerara el número medio de conteos por pixel en el corte [56].

Las variables dependientes de la actividad administrada mostraron variaciones muy débiles con esta para el rango estudiado. Esto implicaría considerar que el menor valor utilizado, 400 MBq puede ser considerado como óptimo, para las condiciones de equipamiento, técnicas de adquisición y procesamiento de las imágenes y radiofármaco empleados. Sin embargo, en este experimento, se prueba que los resultados estuvieron muy determinados por la subjetividad del observador. La calidad de la imagen fue mejorada sobre la base de filtrar las imágenes en mayor medida que por el hecho de variar la actividad y estas resultaron suavizadas en extremo, particularmente para 400 MBq, presentando en todos los casos valores no óptimos de las relaciones S/R tomográficas .

Aunque el valor de actividad recomendado por el OIEA para este tipo de estudios es de 500 MBq [5], es consenso de muchos especialistas en el tema  [21,23,27,47,66,79,80,81], aplicar valores por encima de los 740 MBq, en aras de obtener relaciones S/R óptimas para la mayoría del equipamiento disponible en la mayoría de los centros que ofrecen este servicio médico. En este sentido, a los efectos de este experimento se corroboraron dos aspectos esenciales:

- Necesidad de optimizar, en primer lugar, la técnica de filtrado a utilizar para un rango de actividades a monitorear.

- Independientemente de que el observador sea capaz de identificar imágenes con calidad de imagen diferente, dado su umbral de discriminación, utilizar siempre, previo a la implementación del análisis discriminante de calidad de imagen, una técnica de clustering, para identificar verdaderos conglomerados de casos con calidad de imagen diferenciada, a partir de las imágenes no procesadas para el caso específico de la SPECT, con un alto porcentaje de buena clasificación de los casos dentro de estos grupos e independientemente de la subjetividad del observador.

Solo así en el caso particular de este experimento, podría a arribarse a conclusiones más precisas, sobre el verdadero valor optimizado de actividad, que resulta factible para la realización de estos estudios, bajo las condiciones concretas en que los mismos se desarrollan actualmente en Cuba.

Puede apreciarse una reducción de la dosis absorbida en órganos y tejidos en todos los tipos de estudios analizados, que en ocasiones llega a ser relevante,  entre los valores comunes utilizados tanto en Cuba como en otros países y los optimizados para cada estudio, obtenidos en este trabajo. Se destacan en este sentido, en los estudios óseos utilizando MDP-99m Tc, la reducción de la dosis absorbida en la superficie ósea y la vejiga urinaria al disminuir la actividad administrada desde 740 MBq hasta 430 MBq, En el caso de la ventriculografía nuclear en reposo se recibe una reducción significativa de la dosis absorbida media estimada en corazón, pulmones y bazo al disminuir la actividad administrada de 925 MBq hasta 800 MBq. En el estudio renal estático empleando el DMSA-99m Tc se reduce apreciablemente la dosis absorbida en intestino grueso y delgado, riñones, estómago, páncreas y vejiga al reducir la actividad administrada desde 185 MBq hasta 72 MBq. Lo mismo ocurre en el caso del estudio dinámico renal empleando MAG 3-99mTc. En el caso de la SPECT cerebral utilizando HMPAO-99mTc, se aprecia una reducción apreciable de la dosis absorbida en prácticamente todos los órganos y tejidos al disminuir la actividad administrada desde 930 MBq hasta 400 MBq.

Los valores de actividad optimizados en cada uno de estos estudios están adecuados no solo a las condiciones técnicas concretras disponibles en el país, sinotambién a radiofármacos de producción nacional.

De los resultados de este  trabajo se obtiene una disminución relevante en la dosis efectiva a prácticamente la mitad entre el valor más alto de actividad administrada y el optimizado en cada estudio. Esto permite plantear que sin deteriorar la calidad de imagen en cada estudio para el diagnóstico preciso de cada patología, se ha reducido el riesgo radiológico del paciente a la mitad (asumiendo el modelo lineal de la ICRP [7]) asociado con el empleo de bajas dosis de radiaciones ionizantes, por el solo hecho de optimizar la actividad administrada. Con esto se logra establecer una mejor relación de compromiso entre ambos factores. La Tabla 13 muestra un ejemplo de esto.

Tabla 13: Dosis absorbida en órganos y tejidos (mGy), para valores de actividad administrada común, valor OIEA y valor optimizado en este trabajo,  en el estudio de renografía nuclear con MAG-399m Tc.

| Órgano | 185 MBq | 100 MBq | 45 MBq |
| --- | --- | --- | --- |
| Médula ósea | 3.30 | 1.80 | 0.80 |
| Riñones | 33.30 | 18.00 | 8.10 |
| Vejiga | 32.37 | 17.50 | 7.87 |
| Hígado | 9.25 | 5.20 | 2.20 |
| Ovarios | 2.22 | 1.20 | 0.54 |
| Testículos | 1.11 | 0.60 | 0.27 |
| Cuerpo entero | 1.10 | 0.59 | 0.26 |
| Dosis efectiva (mSv) | 4.86 | 2.64 | 1.17 |

Conclusiones

- La utilización del análisis discriminante, resulta una rápida y fácil vía de escoger y pesar los parámetros a tener en cuenta en un procedimiento para la optimización de la actividad a administrar a pacientes adultos.

- El método es aplicable tanto para estudios planares como para estudios de SPECT.

- Los valores de actividad óptimos que se obtienen con la aplicación del método discriminante son coincidentes con los que se obtienen tras aplicar análisis ROC; presentando mayor precisión en la determinación del valor, requiriendo un número reducido de mediciones y pudiendo independizarse de la subjetividad del observador.

- A partir de la aplicación del método propuesto y teniendo en cuenta los radiofármacos y  condiciones de adquisición y procesamiento utilizadas, se recomiendan como valores de actividad, a tener en cuenta para la elaboración de una Norma Cubana de Medicina Nuclear los siguientes:

- 800 MBq para la Ventriculografía Nuclear en Reposo con Pirofosfato y 99mTc

- 430 MBq para la Gammagrafía ósea general y de extremidades con MDP-99mTc.

- 72 MBq para la gammagrafía renal con DMSA-99mTc

- 45 MBq para la Renografía Nuclear con MAG 3-99mTc

- 400 MBq para la SPECT cerebral con HMPAO-99mTc. (Este valor está sujeto a revisión luego de optimizar la técnica de filtrado e independizar el proceso de evaluación de las imágenes, de la subjetividad del observador).

- Con el empleo de los valores optimizados de actividad obtenidos, se logra: a partir de reducir la dosis efectiva por un factor de ½ con respecto a los valores más altos utilizados, reducir en igual proporción, el riesgo radiológico del paciente debido al empleo de radiaciones ionizantes en estas prácticas,  sin afectar sensiblemente la calidad de las imágenes para el diagnóstico.

# Presentación en eventos y Publicaciones

Los resultados de este trabajo han sido presentados en:

- Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Radiológica y Nuclear, (Ciudad de la Habana, Octubre 1998).

- II Conferencia Internacional de la Organización de Mujeres Científicas del Tercer Mundo (Sudáfrica, febrero 1999)

- II Jornada Nacional de Oncología (Instituto Superior de Ciencias Médicas, Villa Clara, febrero 1999)

- IV y V Congresos de la Sociedad Cubana de Física (Ciudad de la Habana, Marzo 1999 y abril 2002)

- I y II Conferencias Internacionales Medio Ambiente Siglo XXI. Universidad Central de las Villas, Junio 1999 y 2001.

- Jornada de presentación de trabajos científicos durante el Taller sobre datos nucleares para la ciencia y la tecnologia.  Aplicaciones Médicas. (Trieste, Italia, 1-16 octubre, 1999).

- VI y VII Workshop on Nuclear Physics. ISCTN, Habana, Nov 2000 y Nov. 2001.

- International Seminar on Use and Development of Health Related Industrial Isotopes Products. CENTIS, Habana, Cuba, Dic 2000.

- V Congreso Internacional de Seguridad Radiológica y Nuclear (Recife, Brasil abril-mayo 2001)

- II Congreso Iberoamericano de Bioingeniería (Habana, mayo 2001).

- II Congreso Iberolatinoamericano y del Caribe de Física Médica (Venezuela, Octubre 2001).

- I Conferencia Científica Internacional de Física Médica (Habana, abril 2002)

- II Conferencia Atlantica Nuclear Internacional (INAC) y VI Reunión sobre Aplicaciones Nucleares (ENAN) (Rio de Janeiro, Brasil, Agosto 2002)

- Simposio Internacional sobre Calidad de Imagen y dosificación en pacientes de Radiodiagnóstico. Fundación Areces, Madrid, España, Sept. 2003. Participante

- III Conferencia Internacional Medio Ambiente Siglo XXI (UCLV, Noviembre 2005). Mesa Redonda

Los resultados de este trabajo han sido publicados en:

- Evaluación de la Protección Radiológica en un módulo de Medicina Nuclear de un hospital cubano. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. Vol 37 (3): 128-132; 1999

- Administered Activity Optimization in patients studied by Equilibrium Gated Radionuclide Ventriculography using Tc-99m labeling red cells. Nuc Med Commun 23 (4): 137-142, 2002.

- Administered Activity Optimization in Skeletal Scanning using MDP labeled Tc99m. ALASBIMN Journal 4 (16) : 2002

- Optimization method of the administered activity in Nuclear Medicine Images. ALASBIMN Journal 5 (20): 2003.

#### Optimización de la actividad a administrar en estudios de extremidades óseas empleando MDP-Tc99m. ALASBIMN Journal 5 (20): 2003.

- Optimización de actividad administrada a pacientes en estudios óseos de Medicina Nuclear    empleando MDP cubano marcado con Tc-99m. Memorias del Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Radiológica y Nuclear, Ciudad de la Habana, Octubre 1998, Tomo 1, tema 2, pp 23-27.

- Optimización de actividad administrada a pacientes en estudios de ventriculografía nuclear en reposo empleando Pirofosfato cubano marcado con Tc-99m. Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Radiológica y Nuclear, Ciudad de la Habana, Octubre 1998, Tomo 1, tema 2, pp 59-63.

- Priority Rank for the Parameters which Determine the Image Quality in DMSA-Tc-99m Scintigraphy. Memorias del International Seminar on Use and Development of Health Related Industrial Isotopes Products. CENTIS, Habana, Cuba, Dic 2000, pp 112-115.

- Administered activity optimization in renal static scanning using 99m-Tc-DMSA. Publicado en Memorias del V Congreso Regional de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Recife, Brasil, Mayo 2001, CNPJ 03.967.615/0001-80

- Optimization Method for the Administered Activity in Dynamic Nuclear Medicine Studies. Publicado en las Memorias del II Congreso Iberoamericano de Bioingenieria. Habana, Mayo 2001, ISBN 959-7132-57-5.

- -Administered Activity Optimization in 99mTc-MAG 3 Renography for Adults. J Nucl Med Technol 2003: 31(4).

- -Activity Optimization method for Nuclear Medicine Planar Studies based on Discriminant Analysis:  A comparison with ROC Curve. Alasbimn Journal 8(31) 2006 Nro AJ31-2

- - Métodos de optimización de la actividad a administrar al paciente en estudios de   Medicina Nuclear. Aceptado para publicar en el próximo número de la Revista Española de Física Médica 2006;6(1):32-’36

- Una tesis doctoral defendida en Julio de 2003

# Reconocimientos

- Sello Forjadores del Futuro (Ciudad da la Habana, 1999 y 2001).

- Premios CITMA, 1999, 2000, 2001 y 2002 (Villa Clara)

- Premio al trabajo con mayor aporte social. Universidad Central de las Villas, 1999

- Logro científico en la esfera social. Facultad de Matemática- Física. y Computación. UCLV, 2000

- Premio al trabajo de mayor aporte científico, ISCTN 2001

- Premio al m♪0rito científico Agencia de Ciencias y Tecnología Nuclear de Cuba, 2005

# Referencias bibliográficas

- Stornik K, Education and training in radiation protection and nuclear safety. IAEA Bulletin. 36, 1994

- Perking A.C. Nuclear Medicine. Science and Safety. John Libbey and Company. Ltd. England, 1996.

- Sources and Effects of Ionizing Radiation. Report to the General Assembly with Scientific Annexes. UNSCEAR, 1993.

- Glenn.F.K. Radiation detection and measurement. John Willey, U.S.A, 1979.

- Colección de Seguridad 115. Norma Internacional Básica de Protección contra la Radiación Ionizante y de Seguridad de las Fuentes de Radiación. OIEA, Viena, 1994.

- Gariruella R. Radiotracers for Medical Applications. Vol 1. U.S.A, 1982

- ICRP. Publicación 60. Recommendations of the ICRP. Pergamon Press, Vienna, 1990.

- Mattsson S., Jacobsson L., Vestergreen E. The Basic Principles in Assessment and Selection of Reference Doses: Considerations in Nuclear Medicine. Rad. Prot. Dosim. 80: 23-27, 1998

- Evans A. Ll. Medical Physics Handbook. The evaluation of Medical Images. In Image Evaluation by Signal Detection Theory. Adams Hilger Ltd, Techno House: 80-113, UK, 1981

- Goodenough D.J. Psychophysical perception of computed tomography images. Technical aspects of CT. Chapter 115. Newton 8,Potts, Eds. Moslay, 1981.

- Green D., Swet J. Signal Detection Theory and Psycophysics.: John Wiley and Sons: 45-49, New York, 1966.

- Swetz J.A, Pickett R.M. Evaluation of diagnostic systems: Methods of signal detection theory. London: Academic Press, 1982

- Metz, C.E. Basic principles of ROC analysis. Semin. Nuc. Med. 8: 283-298, 1978.

- Stockling G., Qaim S.M, Rosch F. The Impact of Radioactivity on Medicine. Radiochemica Acta 70/71:249-272, 1995

- Mounts J., Modell J., Foster N., Du Pree E., Ackermann R. Prognostication of Recovery Following Stroke Using the Comparison of CT and Technetium 99m HM-PAO SPECT. J Nuc. Med, 31:61-66, 1990.

- Helton J.D., Barron T.L ., Hung J.C. Criteria for determining optimal dosage for diagnostic nuclear medicine procedures. J. Nuc Med Technol 24: 35-38, 1996.

- Zizking M.C., Negin M.,Piner C., Lapayowker M.S.Normal and Abnormal Termograms: ROC analysis. Radiology 115:341-347, 1975.

- Hanley J.A, McNeil B.J. The Meaning and Use of the Area under a Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve. Radiology 143: 29-36, 1982.

- Metz, CE. A mathematical investigation of radioisotope scan image processing."
Ph.D. dissertation. University of Pennsylvania,1978.

- Martínez-Castrillo, J.C, Orensanz L.M., Somoza E. Optimización de una prueba diagnóstica mediante la utilización del análisis ´receiver operating characteristic´y de la teoría de la información. Rev. Neurol: 24 : 412-416, 1996.

- Sociedad Española de Protección Radiológica. Procedimientos de Medicina Nuclear. REMN  18: 69-71, 1999.

- ARSAC: Notes for Guidelines on the Administration of Radioactive Substances to Persons for Purposes of Diagnosis, Treatment and Research, London, ARSAC, 1993

- The Medical Exposure Directive (97/43). List of administered activities used in nuclear medicine practice in the Member States. EURATOM, 1994

- Callahan R., Froelish J., Leppo J., Strauss W. Modified method for “in vivo” labelling of red blood cells with Tc-99m. J. Nuc. Med. 23: 315-318, 1982

- Riden K. Intravenous lines vs. Vinipucture in Nuclear Medicine. J. Nuc. Med. 11: 830-833, 1986.

- Pavel D. Zimmer A., Patterson V. In vivo labelling of red blood cell with Tc-99m. A  new     approach to blood pool visualization. J.Nuc. Med. 18: 305-308, 1977.

- Edmund K. Thomas P. Nuclear diagnostic Imaging Practical Clinical Applications. Mc Millam Publishing Company, New York, 1987.

- Millari B. First Pass and Gated Equilibrium Methods. J. Nuc. Med. 32: 1849- 1853,1991.

- Wayne C., Manuel D. Four Radionuclide methods for left ventricular volume determination: comparison of a manual and an automated technique. J.Nuc. Med.  33: 763-770, 1992.

- Subramanian G., Mc Afee J. yl al. A potential radiopharmaceutical for skeletal imaging. J.f Nuc. Med. 13: 947-950, 1972.

- Colleman R., Meier C., Rubens R.. Comparison of Tc-99m labelled MDP and DMAD bone scaning agents in patients. Nuc. Med. Commun. 9: 110-113, 1988.

- James D., Jonh M. Bone imaging in the diagnosis of fractures of the femur and pelvis in the sixth to tenth decades. Clin. Nuc. Med. 11: 328-330, 1986.

- Kibuo M., Kozo M. Scintigraphic Manifestation of Fibrous Dysplasia. Clin. Nuc. Med.11: 426-429, 1986.

- Kyorchi U., Shigeho R. Bone imaging of sternocost octavicular Hyperostosis in Palmoplantar Pustulosis. Clin. Nuc. Med. 11: 420-425, 1986.

- Conrad E. Cost appropreateness of Whole Body vs Limited Bone imaging for suspected focal sports injuries. Clin. Nuc. Med. 11: 469-473, 1986.

- Janet F., Sleven H., Dawn M. y cols. Skeletal Nonvisualization in a Bone Scan Secondary. J. Nuc. Med. 33: 748-750, 1992.

- Taylor A., Ziffer J., Stevens A. Clinical Comparison  of I-131 orthoiodohippurate and the Kid     Formation of Tc-99m mercaptoacetyl-tryglycine. Radiology, 170: 721-725, 1989.

- Shore R. M., Hendee W.R. Radiopharmaceutical Dosage Selection for Nuclear Medicine. J.Nuc. Med.  27: 287-298, 1986.

- Itoh K., Tskamoto E., Kakizaki H., Nonomura K., Koyanagi T., Furudate M., Torizuka K. Phase II of Tc-99m-MAG3 in Patients with Nephrourologic Diseases. Clin. Nuc. Med. 18: 387-393, 1993.

- Moonen M., Jacobsson L., Granerus G., Friberg P., Volkmann R. Determination of Split Renal Function from Gamma Camera Renography: A Study of Three Methods. Nuc. Med. Commun. 15: 704-711, 1994.

- Muller-Suur R., Bois-Svensson I., Mesko L. A comparison Study of Renal Scintigraphy and Clearance with Technetium-99m-MAG3 and Iodine-123-hippurate in Patients with Renal Disorders. J. Nuc. Med. 31: 1811-1815, 1990.

- Oei HY. Dynamic and Static Renal Imaging. In Murray IPC. Ell PJ (eds). Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment 1 st ed, Curchill Livingstone, Edimburg: 213-217,1995.

- Podreka T., Suess E. Goldenberg G. Initial Experience with Technetium–99m HM-PAO Brain SPECT. J Nuc. Med. 28: 191-202, 1987.

- Yeh S.H., Luis R., Hu H., Wong W. Brain Spect Imaging with Tc-99m-HM-PAO in the Early Detection of Cerebral Infarction: Comparison with Transmition Computed Tomography. Proceedings of the 33 rd Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine. J. Nuc. Med. 27: 890-893, 1986.

- Taylor A., Eshima D., Fitzberg A.R., Christian P.E., Kasina S. Comparison of I-131-OIH and 99mTc-MAG-3 Renal Imaging in Volunteers. J. Nuc. Med, 27: 795-801, 1986.

- Tarasiuk V.L., Pérez D. M. Evaluación de la Protección Radiológica en un Módulo de Medicina Nuclear Cubano. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 37 (3): 128-132, 1999.

- Borrón M. y cols. Procedimientos diagnósticos en Medicina Nuclear. INOR, Ciudad de la  Habana, 1988.

- Oliva J. La gammagrafía en la detección de metástasis ósea. Revisión del tema. Revista Cubana de Cirugía 16, 295-309, 1977.

- Lopez-Bejerano G.,.Jova-Sed L. Resultados preliminares del análisis de las actividades administradas en estudios diagnósticos de Medicina Nuclear. CPHR, Cuba. 2001

- Starck S.A., Carlsson S. Digital filtering of bone scans: An ROC study. Nuc. Med. Comun.  18: 98-104, 1997

- Vestergren E., Jacobsson L., Bjure J., Mattsson S. Radiopharmaceutical Dosage of 99mTc-HMPAO for Cerebral Blood Flow SPECT Studies in Children. Nuc.. Med. Commun. 17: 423-429, 1996.

- Vestergren E., Jacobsson L., Lind A., Sixt R. and Mattson S. Administered Activity of Tc-99m-DMSA for Kidney Scintigraphy in Children. Nuc. Med. Commun. 19: 695-701, 1998.

- Vestergren E. Jacobsson L, Moonen M., Eklund I., Sixt R., Mattsson S. Administered Activity of 99mTc-MAG-3 for Gamma Camera Renography in Children. Nuc. Med. Commun. 20: 799-806, 1999.

- Moonen M., Jacobsson L. Effect of Administered Activity on Precision in the Assessment of Renal Function using Gamma Camera Renography. Nuc. Med. Commun 18: 346-351,1997

- Fjalling M., Forssell A. E., Grétarsdóttir J., Jacobsson L. Personal Communication. Sahlgrenska University Hospital, SE-413 45 Goteborg, Sweden, 1997.

- Vestergren E. PhD. Thesis. Administered radipharmaceutical activity and radiation dosimetry in paediatric nuclear medicine. Department of Radiation Physics. Gotemburgo University. Sweeden, 1998.

- Venables W.N., Ripley B.D.. Statistics and Computing. Modern Applied Statistics with S-Plus. Springer-Verlag New York,  311-318, 1994

- Castro-Beiras J.M. Avances en Medicina Nuclear y Calidad Científico-Técnica.  Consejería de Sanidad. Madrid, españa, 2001

- Helton J.D., Barron T.L ., Hung J.C. Criteria for determining optimal dosage for diagnostic nuclear medicine procedures. J. Nuc Med Technol 24: 35-38, 1996.

- Gariruella R. Radiotracers for Medical Applications. Vol 1. U.S.A, 1982

- Zayas F. Curso regional de Centellografía Médica. OIEA, SEAN, MINSAP. Ciudad de la Habana, Mayo 16- Junio 18, 1988.

- IAEA-Tecdoc-805. Production of Tc-99m radiopharmaceuticals for brain, heart and kidney imaging, 1995.

- Manual de Control de la Calidad de Radiofármacos. Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear (ALASBIMN), Buenos Aires, Proyecto RLA/6/037-ARCAL XXXVI, 1992.

- Neirinck R.D., Canning L.R, Cammings S.A. Quality Control of Tc-99m-HMPAO. J Nuc. Med. 28: 191-195, 1987.

- ICRP. Publicación 53. Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals. Pergamon Press, Vienna, 1987.

- Mariana Levi de Cabrejas. Tomografía en Medicina Nuclear. Comité de Instrumentación y Garantía de Calidad del ALASBIMN. Argentina, 1999.

- Hair J. F., Anderson R. E., Tatham R. L., Black W. C. Multivariate Analysis.  Ed. Prentice Hall Iberia. Spain, pp 249-325, 1999.

- Meyer P. Probabilidades y Estadística. Addison Wesley Iberoamericana, U.S.A 1986

- NEMA. Standards for Performance Measurements of Scintillation Cameras. The NEMA standards publication. No. NU 1-1980, Washington, Revised 1986.

- International Standard IEC 1145. Calibration and usage of ionization chamber system for assay of radionuclides.1992.

- Jaszczak R.J.. Published by Greer. L. K. and Scarfone Ch. Data Spectrum´s SPECT User´s Manual. Data Spectrum Corporation 437 Dimmock Mill Road Hillsboroug NC 27278, 1995.

- Greer. L. K. and Scarfone Ch. Data Spectrum´s SPECT User´s Manual. Data Spectrum Corporation 437 Dimmock Mill Road Hillsboroug NC 27278, 1999.

- Sorenson JA, Phelps M. Physics in Nuclear Medicine. Second edition. Orlando, Florida: Grune and Stratton, 1987.

- Bubeck B. Brandau W. Weber E. Pharmacocinetics of Technetium-99m-MAG3 in Humans. J. Nuc. Med, 31: 1285-1290, 1990.

- Taylor A., Ziffer J., Stevens A. Clinical Comparison  of I-131 orthoiodohippurate and the Kid  Formation of Tc-99m mercaptoacetyl-tryglycine. Radiology, 170: 721-725, 1989.

- Rehling M., Nielsen B., Pedersen E. Renal and extrarenal clearance of Tc99m-MAG 3: A comparison with I-125-OIH and Cr-51-EDTA in patients representing all levels of glomerular filtration rate. Eur J. Nuc Med 22: 1379-1384, 1995.

- Chang L. A Method for Attenuation Correction in Radionuclide Computed Tomography. IEEE Trans. Nuc. Sci; MS-25: 638-643, 1990.

- MIRD Phanphlet 25. Radionuclide Dosimetry. The Society of Nuclear Medicine, 1982.

- Sánchez-Catasús CA. Tesis de Doctorado: Métodos para el mejoramiento de la cuantificación relativa del flujo sanguíneo cerebral mediante SPECT. ISCTN, 2002.

- Estandarización de Técnicas de Nefrourología Nuclear. Organismo Internacional de Energía Atómica. Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en America Latina  y el Caribe. Taller Regional para la Elaboración de la primera Versión del Manual de Normas y Procedimientos en Nefrourología Nuclear. Porto Alegre, Brasil, 15-19 Nov, 1999.

- Organización Mundial de la Salud. Elección apropiada de técnicas de diagnóstico por imagen en la práctica clínica. Serie de Informes técnicos. Num. 795, OMS Ginebra, 1990.